台秤标定

- 打开仪表后盖，将主板上的LFT小开关拨到LFT OFF的位置。

- 开机，然后常按去皮/菜单键，当屏幕上显示CAL时放开按键。

- 按一下开机/清零键，屏幕上显示SPAN。

- 按一下开机/清零键，屏幕上显示闪烁的0，按一下开机/清零键，稍后屏幕上会显示砝码值，短按打印键，选择砝码值，然后将相应的砝码放在秤盘上，按一下开机/	清零键，标定完成。

新主板设置

台秤量程和分度数更改方法

- 打开仪表后盖，将主板上的LFT小开关拨到LFT OFF的位置。

- 开机，然后常按去皮/菜单键，当屏幕上显示CAL时放开按键。

- 按一下打印键。

- 屏幕上显示SETUP，再按一下开机/清零键。

- 屏幕上显示RESET，再按一下打印键。

- 屏幕上显示LFT，按一下开机/清零键。

- 屏幕上显示ON，按一下打印键，屏幕上显示OFF，再按一下开机/清零键。

- 屏幕上显示LFT，连续短按打印键，屏幕上显示CAP，按一下开机/清零键，按打印键盘更改量程，按开机键确认。屏幕上显示CAP。

- 短按打印键，等屏幕上显示GRAD,按一下开机/清零键。按打印键选择需要的分度数，按开机/清零键确认。

10．连续短按打印键，看到屏幕上显示END，按开机/清零键。

11．屏幕上显示RESET，连续短按打印键，直到屏幕上显示END，按开机/清零键退出。