LCD吊秤操作说明

- 开机

在关机状态，按【ON/OFF】键，接通电源，显示器自检，

并自动零位初始化，最后显示电池电量{Pbt85}（表示电池有85%电量），进入称重显示。

- 关机

按住【ON/OFF】键1.5秒，显示电池电量{Pbt80}（表示电池有80%电量）, 2秒后，显示{-OFF-}。2秒后显示器熄灭，切断秤体电源。

- 去皮/置零

3-1. 短按【TARE/ZERO】键

在{TARE}符号熄灭状态，若称量稳定（{STB}符号点亮）且大于零，去皮操作，显示值置零，{TARE}符号点亮，随后显示净重。

3-2. 短按【TARE/ZERO】键

在{TARE}符号点亮状态，清除皮重，恢复毛重显示， {TARE}符号熄灭。

3-3. 长按【TARE/ZERO】键1秒，若{TARE}符号点亮或{HOLD}符号点亮，不能进行置零操作，必须清除以上两个标准后才允许置零操作。

若称量稳定且毛重值小于允许置零范围，显示值置零，{ZERO }符号点亮。

- 显示值锁定/解锁

只有在重量大于20个分度值时，且显示值大于零时，

按【HOLD/UNIT】键，锁定显示值，{HOLD}符号点亮。

在{HOLD}点亮时，按【HOLD/UNIT】键，解除锁定显示。

- 单位切换

长按【HOLD/UNIT】键1秒，显示单位在kg与lb之间切换，

并保存。

6.   重量稳定后，自动显示锁定，T1秒后自动解除锁定。

- 7.  自动背光，在重量变化时，自动打开背光，重量稳定T2秒后，自动关闭背光。

- 8． 自动关机，重量稳定T3分钟后，自动关机。

- LCD吊秤焊点说明

- 传感器焊点

- 1：  +E

- 2：  +S

- 3：  -S

- 4：  -E

- 5：  GND

- 电池焊点

- 1： +4.5V （建议用3节AAA1.5V干电池）

- 2： GND

LCD吊秤设定与标定

- 说明：数据的输入方法

- 按【TARE/ZERO】键，置数位右移一位，置数位闪烁显示。

- 按【HOLD/UNIT】键, 置数位数值加1 。

- 在关机状态，按住【TARE/ZERO】键不要放开，

- 按【ON/OFF】键开机，显示 ｛d   0.1｝, 表示分度值d=0.1

- 按【HOLD/UNIT】键可选择分度值0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5。

- 2. 选定后按【ON/OFF】键, 显示最大称量｛ 300.0｝ ，

- 用【TARE/ZERO】【HOLD/UNIT】键, 输入新的最大称量。

- 按【ON/OFF】键，显示｛ABCDE｝。

- A=T1（秒）。重量稳定后，显示值自动锁定T1秒。

- B为背光设定，B=0背光永久关闭，B=9背光永久点亮。

- B=T2(1-8) 秒。重量稳定T2秒后，自动关闭背光。

- C为自动关机设定，C=0不自动关机。

- C=T3。重量稳定T3×5分钟后，自动关机。

- D 为开机置零范围，0-90%FS。

- E 为按键置零范围，1-10% FS。

- 用【TARE/ZERO】【HOLD/UNIT】键, 输入新的值。

- 按【ON/OFF】键，显示内部设置值，显示｛S   10｝,

- 用【TARE/ZERO】【HOLD/UNIT】键，输入新的值。

- 按【ON/OFF】键，显示A/D值。

- 显示A/D值，是用于检查传感器和A/D的工作是否正常。

- 5. 按【ON/OFF】键，显示 { CAL00}, 表示零位校正。

- 6. 在确认空秤且称量稳定后, 按【ON/OFF】键，

- 显示 ｛- - - - -｝, 表示正在零位校正。

- 数秒后, 显示｛LoAd ｝，表示加载砝码。

- 这时可加载砝码，

- 用【TARE/ZERO】【HOLD/UNIT】键，输入实际加载值,

- 待称量稳定后, 按【ON/OFF】键，

- 显示 ｛ - - - - - ｝，表示正在进行量程校正。

- 8.  数秒后, 校正结束, 返回正常称重显示。

- LCD吊秤蓝牙设定

同时按【TARE/ZERO】【HOLD/UNIT】键，启动或关闭蓝牙。

1. 启动蓝牙连接，显示{ b-on- }。

吊秤为主机，对码=1234。

若连接不成功，一直显示{ b-on- }，若要退出蓝牙连接，

按【ON/OFF】键，显示{ Error }两秒后，返回重量显示。

若连接成功，显示{SUCCE}。连接成功后给PDA蓝牙串口发送验证数据，数据验证通过后，LCD吊秤才可以向PDA传输数据。按下列数据格式通过蓝牙发送称重数据和状态。

验证通过显示{ -OY- }。验证没通过显示{FALL }。

(例如：吊秤发送字符“MODEL”，PDA返回数值“A6”，这样就通过验证，可以传输数据，如果PDA不返回数值，或者返回值非“A6”则，吊秤不向PDA发送数据。)

2. 关闭蓝牙连接，显示{b-oFF}。 两秒后，返回重量显示。

断电后，保存蓝牙的连接与否，下次开机自动连接或不连接。接通蓝牙，会增加消耗电流。

- 正常工作时，蓝牙发送下列称重数据

- STX  SA  X7  X6  X5  X4  X3  X2  X1  BCC  CR

- STX是数据头，

- CR是数据尾，

- SA是状态信息，

- SA = 010ABCDE (两进制数)

A=1故障; B=1 溢出; C≡0 ; D=1 稳定 ;  E=1 零位。

- BCC是效验字节，STX以后到BCC前数据的二进制和，

- 取低字节且最高位恒为1。（1??? ???? B）

- X7 – X1是称重数据（ASC码），X7高位，X1低位。

电脑可以发命令置零

STX K Z R @ BCC CR    ( 02 4B 5A 52 40 B7 0D )

例子：称重值136.7kg ,重量稳定

02 42 20 20 31 33 36 2E 37 81 0D