上海百鹰衡器有限公司

标定方法（直视吊秤１－３０Ｔ）

（ＣＡＬ　ＳＰ　重量校正　ＳＥＴ　规格校正　Ad 零位参数）

规格校正：

- 开机自检时按住“D”键不放，等显示“CAL 　SP”放手。

- 按一次“Ｄ”键显示“ＳＥＴ”。

- 按“Ａ”键一次，显示“ｄ　ｘ”（ｘ表示分度值）。

- 用“Ｄ”键改分度值。

- 完成后按“Ａ”键一次，显示最大秤量。

- 按“Ａ”键一下显示“FLT 　00”。

- 按“Ａ”键一下显示“r n g  1”（1表示零位跟踪参数）。

- 按“Ａ”键一下显示“ＡＵＰＦ　0”。

- 按“Ａ”键回到称重状态。

校正秤量：（注：“A”键是确认键   “Ｄ＂键是数字、移位键）

- 开机自检时，按住Ｄ键不放，等显示”CAL SP”再放手。

- 按“A”键一次显示“ＣＡＬ　00”。

- 此时挂钩上不要挂任何货物（除吊挂砝码或货物的钢丝绳）。

- 按“Ａ”键一下显示“-----"，再等一会显示“LOAD”。

- 挂上砝码，按“Ｄ”键输入所放砝码的重量（长按“D”键是数字键增加，按一下是向左移位）。

- 吊起砝码，等稳定4~5秒钟。

- 按“A”键一下显示“-----"2秒钟后显示所吊砝码值，校正完成放下砝码，关机即可.

(累计方法：每秤一次按“C”键一次，秤完之后想累计总重量按“A”键一次　　　　　　　　　　　　　确认，如需清除之前的重量重新秤重，按“A”键一次、“B”键一次)