使用说明书

XK315A1T系列称重显示器  8.8版

地址：中国 上海市浦东新区大团镇三墩三宣公路369弄25号

电话：021-58235786                  传真：021-58235784

E-mail：caisun@caisun.com                 邮编：201312

§一. 技术参数

01.转换原理		三积分式A/D

02.显示精度		1/3000------1/30000

03.A/D分辨率		200000

04. LO/OK/HI		具有检校秤功能

05.定值输出		二点三个區域定值输出

06.供桥电压		DC5V可连接4只350欧姆的传感器或8只700欧姆的传感器。

07.显示			0.8英寸6位LED显示

08.分度值			1/2/5/10/20/50/0.1/0.2/0.5/0.01/0.02/0.05/0.001/0.002/0.005/可选

09.串行通讯接口	RS—232连续发送 波特率1200 2400 4800 9600 可选

可增配RS—485

10.打印			RS232串行打印输出

11.交流电源		AC220V   50Hz  交直流两用内置电池

12.使用温度		0℃~40℃

13.储运温度		-25℃~55℃

14.相对湿度		≦85﹪RH

15.外型尺寸		220 mm×140 mm×130 mm

16.重量			约2公斤

§二.安装连接

- 传感器连接采用D-九芯孔插座。请按下图连接。

2．RS-232C通讯连接：D-9芯针   3脚：TXD， 5脚：GND

3．通讯数据格式(RS-232C连续输出)

3.1通信地址Adr = 00；连续发送方式，格式为 =,X1,X2,X3,X4,X5,X6,发送的X1,X2,X3,X4,X5,X6为显示数据,= 为分隔符。重量：100.00kg, 发送: = 00.001 =00.001 =。

3.2.可增配RS-485

4.定值输出：D-9芯针    6、7脚：低位输出    8、9脚：高位输出

当称量在低位阀值段时，6、7脚输出闭合开关量信号；

当称量在高位阀值段时，8、9脚输出闭合开关量信号。

输出触点容量：0.3A125VAC或0.3A110VDC。

§三. 按键功能和指示灯说明

【OFF】键:关机键							【ON】键:开机键

【∴】键：手动累加功能键					【 * 】 键：功能选择键 、确认键

【→】 键：数字移位功能键					【↑】键：数字增置键,显示x10倍功能键

【→0←】键：置零,去除皮重功能键

〖AC〗:交流电工作时亮						〖→T←〗：去除皮重时亮

〖〗：电池电量＜３０％时亮				〖AUTO〗:自动累计状态时亮

〖→0←〗：处于零位状态时亮				〖︼〗：称量稳定时亮

〖LO〗：显示值低于B点阀值					〖HI〗：显示值大于C点阀值

〖OK〗：显示值大于B点阀值，低于C点阀值

§四. 正常操作

1.仪表开机和关机

按【ON】键仪表开机，按住【OFF】键仪表关机。

2.置零

称重值＜2％F.S按住【→0←】键2秒以上，显示值置零，同时〖→0←〗指示灯亮。

3.去皮

a.实物去皮		在〖→T←〗指示灯熄灭状态，称量大于零且稳定，按【→0←】键，显示值置零，同时〖→T←〗指示灯点亮。

b.清除皮重		在〖→T←〗指示灯点亮状态，按【→0←】键，清除皮重，同时〖→T←〗指示灯熄灭。

c.数字去皮			按【→】键，进入皮重设定，用【→】【↑】键输入皮重值,按【→0←】键，将输入值作为皮重，同时〖→T←〗指示灯亮。

d.累计操作		在手动累计状态，称量大于20d且稳定，按 【∴】键，将显示值进行累计同时显示累计次数:如〖n   12〗 。

- 注：一次称量只能累计一次，下一次累计必须使显示值小于20 d后再称重时才允许累计。

4.高分辩显示  在称量显示状态，按【↑】键，进入高分辨率显示（提高10倍），同时末位小数点点亮。再按【↑】键，返回正常称量显示。

5.累计值显示（在称重状态下）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【 * 】 | 〖n 12〗 | 显示累计次数 |
| 2 | 按【↑】 | 〖H 23〗 | 表示累计重量高4位=23 |
| 3 | 按【↑】 | 〖L506.5〗 | 表示累计重量低4位=506.5，累计重量=23506.5 |

6. 手动/自动累计功能的选择（在称重状态下）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【 * 】 | 〖n 12〗 | 显示累计次数 |
| 2 | 按【 * 】 | 〖AUt 0〗 | 手动/自动累计的选择 AUt = 0：表示手动累计 AUt = 1：表示加载稳定后自动累计，〖AUTO〗指示灯点亮 AUt = 2：表示加载稳定后自动保存显示值，在卸载到小于20 d后，将最后稳定值累计，〖AUTO〗指示灯点亮。 |
| 3 | 按【↑】 | 〖AUt 0〗 | 个位数闪烁显示 |
| 4 | 按【↑】 | 〖AUt 1〗 | 比如：AUt=1 表示加载稳定后自动累计 |
| 5 | 按【 * 】 | 〖 0〗 | 返回正常称量状态 |

说明：在自动累计状态，〖AUTO〗指示灯亮。

7.累计值的清除	按【 * 】键显示累加次数时，按【→0←】键即可将累计值清除。

8.数字输入		按【→】键,用于移动数位，置数位闪烁。按【↑】键,增加置数位的值。

9.电池电量		开机与关机时，显示:〖Pbt 85〗表示电池电量为85 %。

10.充电提示	当电池电量 < 30 % 时〖  〗灯亮，以提示及时充电。当电池电量< 20 % 时，

显示器闪烁，以提示及时充电。

11.过放电保护	当电池电量 < 10 % 时，仪表自动关机，以防止电池过放电。

12.省电模式		当选择有自动关机功能的状态下，3分钟以上无称重操作显示〖-    〗以减少电池消耗。

13.自动关机		当选择自动关机功能的状态下， 30分钟以上无称重操作,自动关机。

14.工作时间		 内装4 Ah免维护电池，充足电池，可连续工作30个小时。

15.kg→lb的转换	正常开机称量单位为公斤，按住【 * 】键2秒以上，称量单位从公斤转换到磅，或从磅转换到公斤。最高位显示〖--     〗亮时，称量单位为磅。

§五. 定值使用说明

1.定值设置		二个定值共有A、B、C、D 四个设置点

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【ON】 【↑】 | 〖0〗－〖9〗 〖 0〗 | 在关机状态，按住【↑】键不要放，再按【ON】键 |
| 2 | 按【↑】 | 〖A. 0〗 〖A.1000〗 | 用【→】【↑】设置第一个定值起始点的数值，A=1000 |
| 3 | 按【 * 】 | 〖b. 0〗 〖b.2000〗 | 用【→】【↑】设置第一个定值结束点的数值，B=2000 |
| 4 | 按【 * 】 | 〖C. 0〗 〖C.3000〗 | 用【→】【↑】设置第二个定值起始点的数值，C=3000 |
| 5 | 按【 * 】 | 〖d. 0〗 〖d.4000〗 | 用【→】【↑】设置第二个定值结束点的数值，D=4000 |
| 6 | 按【 * 】 | 〖 0〗 | 返回称重状态 |
| 7 | 按【OFF】 |  | 关机 |

2.工作时序（检校秤功能）

3.脉冲输出

〖A〗值可以从 〖0〗→〖B〗；

当〖0〗=〖B〗值相同时，称量从小到大且等于〖A〗〖B〗时，6、7脚闭合1秒后断开；

〖C〗值可以从 〖0〗→〖D〗；

当〖C〗=〖D〗值相同时，称量从小到大且等于〖C〗〖D〗时，8、9脚闭合1秒后断开。

4.定值称量举例

a.例如：要求某料加到100kg时，停止加料。仪表设定：A=0，B=95，C=0，D=100。

AB是控制快加，CD是控制慢加。

b.汽车衡工作指示

例如：当汽车衡上有车时显示红灯，当汽车衡上无车时显示绿灯

仪表设定：A=0，B=200，C=50d最小称量，D=125%F●S。

c.提升设备的过载报警及保护

例如：行车最大起吊重量为5000kg，当重量=4750（95%F●S）时报警，当重量=5250（105%F●S）时仪表切断起重机上升电机的电源。仪表设定：A=4750，B=15000，C=5250，D=15000

§六. 参数设置

1. 接好传感器（将插头上的2个螺丝拧紧）使仪表进入正常工作状态。

2. 按如下所示操作步骤进行参数设置。按【*】键表示确认并进入下一步。

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按 【→0←】 【ON】 | 〖0〗－〖9〗自检后 〖 0〗 | 在关机状态，按住【→0←】键不要放，再按【ON】键，版本显示[UE－8.8]允许参数设置及称量标定。 |
| 2 | 按【*】 | 〖CAL SP〗 | 进入秤量标定状态 |
| 3 | 按【*】 | 〖-SEt- 〗 | 进入参数设定状态 |
| 4 | 按【→】 | 〖d 1〗 | 分度值的选择 |
| 5 | 按【↑】 按【↑】 按【↑】 | 〖d 2〗 〖d 5〗 〖d 0.1〗 | 0.001-0.002-0.005-10-20-50-100-200-500-0.10-0.20-0.50-1-2-5-0.1-0.2-0.5-0.01-0.02-0.05 比如：分度值d=0.1 |
| 6 | 按【*】 按【→】 按【→】 按【↑】 按【↑】 按【↑】 | 〖 6000〗 〖000000〗 〖000000〗 〖001000〗 〖002000〗 〖003000〗 | 最大秤量设定 万位数字闪烁显示 千位数字闪烁显示 706597 比如：最大秤量为3000 |
| 7 | 按【*】 按【→】 按【↑】 按【↑】 按【↑】 | 〖FLt 10〗 〖FLt 00〗 〖FLt 10〗 〖FLt 20〗 〖FLt 30〗 | 00—99滤波参数的选择，数值小，响应速度快，数值大稳定性好，十位数字闪烁显示 称重条件好时选择小值，称重条件差时选择大值 比如：滤波参数FLt =30 （出厂FLt = 0） |
| 8 | 按【*】 按【→】 按【↑】 按【→】 按【↑】 | 〖AUtP00〗 〖AUtP00〗 〖AUtP10〗 〖AUtP10〗 〖AUtP11〗 | 个位数表示无自动关机功能的选择： 个位数＝0：表示无自动关机功能； 个位数＝1：表示有自动关机功能。 十位数表示零点跟踪范围的选择（0~9）： 0:0.4 d 1:0.8 d 2:1.2 d 3:1.6 d 4:2 d 5:2.4 d 6:2.8 d 7:3.2 d 8:3.6d 9:4 d 同时十位数表示开机置零范围的选择： 十位数＝0表示：开机不置零； 十位数≥0表示：20℅F·S开机置零 十位数闪烁显示 个位数闪烁 比如：AUtP＝11 （出厂AUtP ＝ 10） |
| 9 | 按【*】 | 〖Adr 00〗 | 通讯地址的选择，连续输出格式Adr=00 |
| 10 | 按【*】 按【↑】 | 〖b 2400〗 〖b 4800〗 | 通讯波特率的选择：1200→2400→4800→9600 比如：b=4800 （出厂 b = 2400） |
| 11 | 按【*】 | 〖 0〗 | 参数设定操作结束可继续称量标定 |
| 12 | 按【OFF】 |  | 关机 |

§七. 称量标定

若刚进行参数设定操作且没有关机可直接继续进行以下操作，按图表所示步骤进行称量标定；

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【*】 按【→】 | 〖CAL SP〗 〖CAL 00〗 | 秤量标定状态 进入零位标定状态 |
| 2 | 按【*】 | 〖------〗 〖 3000〗 | 表示正在进行零位校正 数秒后，显示最大称量值 |
| 3 | 放上最大秤量的砝码后按【*】 | 〖------〗 〖 3000〗 | 表示正在进行最大秤量校正 数秒后，显示最大秤量值，标定结束 |
| 4 | 按【→】 按【→】 按【↑】 按【↑】 | 〖000000〗 〖000000〗 〖001000〗 〖002000〗 | 如加载砝码不是最大秤量可按【→】和按【↑】输入实际加载值 如加载砝码为2000 |
| 5 | 按【*】 | 〖------〗 〖 2000〗 | 表示正在进行校正 数秒后，显示加载砝码的重量值，标定结束 |
| 6 | 按【OFF】 |  | 关机 |

§八. 查看A/D转换内码值

检查传感器连线正确与否，可以查看A/D转换内码，如刚进行以上参数设定操作且没有关机

可直接继续进行以下操作，按图表所示步骤进行A/D值的查看；

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【*】 | 〖CAL SP〗 | 秤量标定 |
| 2 | 按【*】 | 〖-SEt-〗 | 称量参数的设定 |
| 3 | 按【*】 | 〖-A-d-〗 | A/D转换内码值 |
| 4 | 按【→】 | 〖40000〗 | 进入A/D值的显示，显示A/D值为40000 |
| 5 | 按【*】 | 〖 0〗 | 返回正常称重状态 |
| 6 | 按【OFF】 |  | 关机 |

§九. 维护保养与注意事项

1.不宜放在阳光直射下使用,放置应较平整。不宜放在粉尘及振动严重的地方使用。

2.称量（包括皮重在内）严禁超过最大额定称量。严禁使用强溶剂（比如：苯、硝酸类油）清洗机壳。严禁往仪表内注入水，以防电子元件损坏和触电。

3.本仪表在使用过程中出现故障，应立即关闭电源并将显示器送回本公司修理，不得自行修理，以免造成更大的损坏。

4.交流电接通时，仪表自动对电池充电。

§十. 保修、服务（请送寄回本公司保修、服务）

本仪表自销售之日起的一年内，在正确使用条件下，出现非人为故障均属保修范围。本公司对仪表实行终身服务。(★电瓶不属保修范围)★注：用户在配套使用本公司产品的过程中，称重系统发生异常或故障，本公司仅对公司自身产品的质量问题负责！

§十一. 异常显示：

当显示：〖 OUEｒ〗　表示称量> 100 % F·S + 9 d；

当显示：〖-OUEｒ〗　表示称量负溢出；

当显示：〖　　〗　指示灯亮表示电池电量＜３０％时亮，插上交流电对电池充电；

当〖称重值〗闪烁显示：　表示电池电量＜20％时亮，插上交流电对电池充电。