XK315A6系列调试技术手册

要进行参数设置必需进入设置状态。一旦进入设置状态就可同时进行以下三项操作或其中的单独一项操作（系统参数设置.称量标定.标率显示等操作）。设置结束后必须把电源关开一次，将修改的数据保存。

约定日期锁机的设定和解锁.超载锁机的解锁等操作在正常称重状态就可以。

按键说明：在设置参数时，按【输入】键，表示当前数据有效，并进入后一项参数设定，按【↑】键进行选择参数。按【清除】键，表示清除当前输入的数字。按【2003】表示按数字【2】键【0】键【0】键和【3】键。

1.系统参数设置（要进入设置状态后，才可进行以下操作）

关机状态下，按住【设定】键不放，同时打开电源开关就进入设置状态

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设定】 按【2003】 | 〖PS 0〗 〖PS 2003〗 | 进入设定状态 密码为：2003 |
| 2 | 按【输入】 按【↑】 | 〖d 10〗 〖d 1〗 | 分度值的选择，用【↑】键选： 0.01-0.02-0.05-0.10-0.20-0.50-0.001-0.002-0.005-0.010-0.020-0.050- 1-2-5-10-20-50-0.1-0.2-0.5-1.0-2.0-5.0 比如:分度值：d = 1 |
| 3 | 按【输入】 按【3000】 | 〖-FS-〗和〖160000〗 〖-FS-〗和〖 3000〗 | 最大称量FS的设定 比如：最大称量为：FS = 3000 〖--FS--〗和〖3000〗交替显示 |
| 4 | 按【输入】 按【0】 | 〖Unt- 1〗 〖Unt- 0〗 | 称量单位的选择：Unt = 0 表示称量单位 kg Unt = 1 表示称量单位t 比如：Unt = 0 称量单位 kg |
| 5 | 按【输入】 按【35】 | 〖t 0〗 〖t 15〗 | 数字滤波时间的选择（0-90）。数值小，滤波速度快，称量显示快，稳定性稍差。 |
| 6 | 按【输入】 按【0】 | 〖rng--0〗 〖rng--0〗 | 零位跟踪范围设定，r n g = 0—9， 0:0.4 d 1:0.8 d 2:1.2 d 3:1.6 d 4:2 d 5:2.4 d 6:2.8 d 7:3.2 d 8:3.6 d 9:4 d 比如：r n g = 0 零位跟踪范围：0.4 d 检定时r n g = 0 |
| 7 | 按【输入】 按【0】 | 〖01--1〗 〖01--0〗 | 置零键置零范围的选择 01 = 0置零范围 ≦ 2 % F·S 01 = 1置零范围≦ 50 % F·S 比如：01 = 0 置零键置零范围 ≦ 2 % F·S |
| 8 | 按【输入】 | 〖02--3〗 | 仪表开机置零范围的选择： 02 = 0：表示开机不置零 02 = 1：表示开机≦ 2 % F·S 置零 02 = 2：表示开机≦ 10 % F·S 置零 02 = 3：表示开机≦ 50 % F·S 置零 |
| 9 | 按【2】 | 〖02--2〗 | 比如：02 = 2 开机≦ 10 % F·S 置零 |
| 10 | 按【输入】 | 〖FULL-0〗 | 超载锁机的选择，用【↑】键选： FULL--0：表示没有超载锁机功能 FULL--1：表示有超载锁机功能称量>100 % F·S + 30 % F·S |
| 11 | 按【↑】 | 〖FULL-1〗 | 比如：FULL--1表示有超载锁机功能 |
| 12 | 按【输入】 | 〖-称重值-〗 | 返回称重状态 |

2.零位标定

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设定】 | 〖PS 0〗 | 进入设定状态 |
| 2 | 按【置零】 按【输入】 | 〖PS 0〗 〖------〗 〖 0〗 | 进入零位标定状态 进入零位校正（一定要在空秤状态） 零位校正结束 |

3．称量标定（要进入设置状态后，才可进行以下操作）

3.1.第一个重量点的标定（标定前一定要先零位标定，否则系统将标定不准确）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设定】 按【8888】 | 〖PS 0〗 〖PS8888〗 | 进入标定状态 标定密码=8888 |
| 2 | 按【输入】 按【1000】 | 〖CAL--1〗和〖 0〗 〖CAL--1〗和〖1000〗 | 在称台上加载标准重量值 比如：加载标准重量=1000（★注） |
| 3 | 按【输入】 | 〖-----〗 〖 1000〗 | 进入秤量校正 秤量第一点校正结束 如要秤量更精确可进入第二点到第四点秤量校正 |

3.2．第二点到第四点重量的标定

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设定】 按【5588】 | 〖PS 0〗 〖PS5588〗 | 进入标定状态 第二点到第四点秤量的标定密码 = 5588 |
| 2 | 按【输入】 按【1500】 | 〖CAL--2〗和〖 0〗 〖CAL--2〗和〖1500〗 | 第二秤量点的标定，继续加载标准重量值500 第二个标定点的重量必须大于第一点的重量 比如第二点的总重量 = 1500 |
| 3 | 按【输入】 按【2000】 | 〖------〗 〖CAL--3〗和〖 0〗 〖CAL--3〗和〖2000〗 | 第二点秤量校正 第三秤量点的标定（如不进行按【输入】键），继续加载标准重量值500，比如：第三点的总重量 = 2000 |
| 4 | 按【输入】 按【3000】 | 〖------〗 〖CAL--4〗和〖 0〗 〖CAL--4〗和〖3000〗 | 第三点秤量校正 第四点秤量的标定（如不进行按【输入】键），继续加载标准重量值1000，比如：第四点的总重量 = 3000 |
| 5 | 按【输入】 | 〖------〗 〖 3000〗 | 第四点秤量校正 显示多次加载的重量值 |

- 注：加载砝码，输入标准重量的数字后，等稳定指示灯亮后，按【输入】键进行校正。

4．标率的显示:（要进入设置状态后，才可进行以下操作）

4.1.标率与称重值的关系  〖-显示值-〗 = 标率 × A/D值(常数)。改变标率可以改变称重显示值。

4.2.【$$$$】中的$$$$表示要输入的标率，以改变称量替换原来的仪表。既〖标率数值-*〗被替换为〖$$$$〗。也可不输入，直接按【输入】键表示查看标率，即〖标率数值-*〗还是原来的数。

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设定】 | 〖PS 0〗 | 进入设定状态 |
| 2 | 按【3388】 按【输入】 | 〖PS3388〗 〖--1P--〗和〖标率数值-1〗 | 密码 = 3388 显示第一秤量点的原来标率 |
| 3 | 按【$$$$】 按【输入】 | 〖--1P--〗和〖$$$$〗 〖--2P--〗和〖标率数值-2〗 | 显示第一秤量点的修改标率 显示第二秤量点的原来标率 |
| 4 | 按【$$$$】 按【输入】 | 〖--2P--〗和〖$$$$〗 〖--3P--〗和〖标率数值-3〗 | 显示第二秤量点的修改标率 显示第三秤量点的原来标率 |
| 5 | 按【$$$$】 按【输入】 | 〖--3P--〗和〖$$$$〗 〖--4P--〗和〖标率数值-4〗 | 显示第三秤量点的修改标率 显示第四秤量点的原来标率 |
| 6 | 按【$$$$】 按【输入】 | 〖--4P--〗和〖$$$$〗 〖-称重值-〗 | 显示第四秤量点的修改标率 返回称重状态 |

4.3．修改：在仪表交替显示标率数值时，通过输入相应的【数字】可以修改，但标率的改变会影响仪表的称重显示值。★注：如标定一个点，则四个点的标率相同。

4.4.改变分度值最大称量不变可通过修改标率实现。

举例1：原分度值为20现改为5按以下步骤操作：

①进入参数设定将分度值改为5：②进入标率显示和修改状态，原分度值为20标率为3762，现分度值改为5，因原分度值是现分度值的4倍，现只要把原标率乘以4，计算后的结果输入到仪表内就可以。

举例2：原分度值为2现改为10按以下步骤操作：

①进入参数设定将分度值改为10：②进入标率显示和修改状态，原分度值为2标率为3762，现分度值改为10，因现分度值是原分度值的5倍，现只要把原标率除以5，计算后的结果输入到仪表内就可以。

5．约定日期锁机的设定和解锁（在称重状态下进行操作）

5.1.约定日期锁机的设定

| 步骤 | 操作 | 显示 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设定】 | 〖PS 0〗 | 进入设定状态 |
| 2 | 按【9485↑】 按【输入】 | 〖PS 9485〗 〖00.00.00〗 | 密码 = 9485↑ 等待输入仪表锁死日期 |
| 3 | 按【050820】 按【输入】 | 〖05.08.20〗 〖PS 0〗 | 比如锁死日期：05年08月20日 进入输入仅有本人知道的四位数的密码状态 |
| 4 | 按【1713】 按【输入】 | 〖PS 1713〗 〖-重量值-〗 | 比如：密码 = 1713, ★不能和本仪表的所有设定密码相同（如系统参数2003、标定8888、标率5588等密码相同） 返回称重状态（如显示-PAY-，但未输入密码，则密码为0） |

- 注：不能忘记密码“1713”，忘了谁也解不开锁，输入了约定日期锁机以后，到了约定日期，仪表显示：〖--PAY-〗,不能正常工作。

5.2.请用解锁密码解锁（不到约定日期也可以解锁）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设定】 | 〖PS 0〗 | 进入设定状态 |
| 2 | 按【1713】 | 〖PS1713〗 | 比如：解锁密码 = 1713 |
| 3 | 按【输入】 | 〖 YAH00〗 | 解锁成功，锁机功能取消 |
| 4 |  | 〖-重量值-〗 | 恢复称重状态 |

5.3.如要重新锁机，重复锁机设定。

6．超载锁机的解锁（在设置状态和称重状态均可进行操作）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 〖-FULL-〗和〖-超载值-〗 | 在仪表交替显示： 〖-FULL-〗和〖≧ 130 % F·S〗时，维修人员先了解超载原因后，再解锁 |
| 1 | 按【设定】 | 〖PS 0〗 | 进入设定状态 |
| 2 | 按【77↑49】 | 〖PS 7749〗 | 超载解锁密码 = 77↑49 |
| 3 | 按【输入】 | 〖-称重值-〗 | 仪表显示当前重量，返回称重状态 |

6.1. 当前重量 ≤ 20 d系统无损伤；

6.2. 20 d ≤ 当前重量 ≤ 10 % F·S说明传感器受到冲击，零点抬高，重新零位标定；

6.3. 当前重量 ≥ 10 % F·S 说明传感器受到过载冲击；

6.4. 当前重量 ≥ 满量值 + 满量值30 %， 2秒后仪表交替显示：

〖-FULL-〗和  〖≧满量值+满量值30 % 〗 。说明传感器受到严重过载冲击,又恢复锁机状态。

许可证号：沪制00000083号

上海彩信电子科技有限公司

上海彩信电子有限公司

地址:上海金都路1128号5号楼三楼

电话：0086-21-54403572  54403576

传真：0086-21-54403549

邮编：201108

网站：http://www.caisun.com

# E-mail:caisun@caisun.com

24小时技术服务热线：021-64976650

2006-05版