XK315A1X

XK315A1GB

称重显示控制器

沪制00000083号

使用说明书

上海彩信电子有限公司

地址：中国 上海市浦东新区大团镇三墩三宣公路369弄25号

电话:021-58235785  58235786                传真:021-58235784

E-mail:caisun@caisun.com                  邮编：201312

一.技术参数

01.A/D转换原理      三积分式A/D

02.显示精度：        1/3000------1/30000

03.A/D分辨率        100000

04.A/D转换速度      40次/秒

05.供桥电压          DC 5V可连接6只350欧姆的传感器或8只750欧姆的传感器

06.显示              A1X为0.8英寸6位红色LED，A1GB为0.8英寸6位绿色LED

07.分度值            1/2/5/0.1/0.2/0.5/0.01/0.02/0.05/0.001/0.002/0.005/

10/20/50/100/200/500/0.10/0.20/0.50/0.010/0.020/0.050

08.串行通讯接口      RS—232连续发送，波特率 1200 2400 4800 9600  可选

可增配RS—485连续输出和应答方式输出

09. 打印             RS232串行打印输出

10. 交流电源         AC 220V   50 Hz  交直流两用内置电池

11. 使用温度         0℃～ 40℃

12. 储运温度         -25℃~55℃

13. 相对湿度         ≦85﹪RH

14. 外型尺寸         A1X：220mm×140mm×130mm

A1GB—3：220mm×150mm×89mm

15.重量              A1X： 约2公斤；A1GB—3：约2.5公斤

二. 安装连接

- 传感器连接

  - 1.1.A1X、A1G仪表的传感器连接

1.2.A1GB仪表的传感器连接

- 通讯连接（D-SUB-9芯针）   3脚：TXD(RS-232C输出)    5脚：GND(RS-232接地)

- 通讯数据格式(RS-232C输出)

3.1.通信地址Adr = 00，连续发送格式，先低后高，发送格式为 =,X1,X2,X3,X4,X5,X6,=,发送的X1,X2,X3,X4,X5,X6为显示数据,= 为分隔符。例如显示重量为：100.00kg, 则发送格式为 = 00.001 =00.001＝

3.2.通信地址Adr = 99 连续串行输出，先高后低，发送格式为 =,X6,X5,X4,X3,X2,X1,= ,发送的X6,X5,X4,X3,X2,X1为显示数据,= 为分隔符。重量：100.00kg, 发送为 ＝100.00＝100.00＝

3.3.通信地址Adr = 01－98串行打印输出

- 可增配RS-485串行输出

三.按键功能和指示灯说明

【OFF】键:  关机键

【ON】键:    开机键                          【∴】键：手动累计功能键

【 * 】键：   功能选择键 、确认键             【→】键：数字移位功能键

【↑】键：   数字增加键,显示×10倍功能键

【→0←】键：置零,去除皮重功能键

指示灯说明

〖AC〗:表示有交流电                       〖→T←〗:去除皮重时亮

〖〗:电池电量＜３０％时亮            〖-AUTO-〗:自动累计状态时亮

〖→0←〗:处于零位状态时亮　               〖◣◢〗:称重稳定时亮

四.正常操作

1.开机和关机       按【ON】键，仪表开机，按住【OFF】键，仪表关机  。

2.置零             按住【→0←】键2秒以上，显示值置零，同时〖→0←〗指示灯亮。

3.去皮

3.1.实物去皮       在〖→T←〗指示灯熄灭状态，称量大于零且稳定， 按【→0←】键显示值置零，同时〖→T←〗指示灯点亮。

3.2.清除皮重       在〖→T←〗指示灯点亮状态，按【→0←】键，清除皮重，同时

〖→T←〗指示灯熄灭。

3.3.数字去皮       按【→】键，进入皮重设定，用【→】【↑】键输入皮重值,按

【→0←】键，将输入值作为皮重，同时〖→T←〗指示灯亮。

3.4.累计操作       在手动累计状态，称量大于20d且稳定，按【∴】键，将显示值进行累计同时显示累计次数:如〖n   12〗 。

★注：一次称量只能累计一次，下一次累计必须使显示值小于20 d后再称重时才允许累计。

4.累计值显示与清除（在称重状态下）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【 * 】 | 〖n 12〗 | 显示累计次数 |
| 2 | 按【↑】 | 〖H 23〗 | 表示累计重量高4位=23 |
| 3 | 按【↑】 | 〖L506.5〗 | 表示累计重量低4位=506.5，累计重量=23506.5 |

5. 手动/自动累计功能的选择(手动/自动打印功能的选择)，动物秤、峰值保持、计数功能的选择

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【 * 】 | 〖n 12〗 | 显示累计次数 |
| 2 | 按【 * 】 | 〖AUt 0〗 | 手动/自动累计的选择 AUt = 0，表示手动累计 AUt = 1，表示加载稳定后自动累计和打印，〖AUTO〗指示灯点亮 AUt = 2，表示加载稳定后自动保存显示值，在卸载到小于20 d后，将最后稳定值累计和打印，〖AUTO〗指示灯点亮 (☆)AUt = 3，表示动态称量方式，称量＞20d稳定后：蜂鸣器“嘟”一声并且显示锁定6秒，待新的稳定值再次显示锁定6秒，称量＜20d解除锁定; 自动累计和打印,建议FLt﹥30，〖AUTO〗指示灯点亮 (☆)AUt = 4，表示峰值保持称量方式，称量＞20d稳定后：蜂鸣器“嘟”一声并且显示锁定，待称量＜20d后锁定值闪烁显示，,自动累计和打印,可按任意键解除锁定，〖AUTO〗指示灯点亮 (☆)AUt = 5, 表示动态称量方式,手动累计,手动打印 (☆)AUt = 6, 表示峰值保持称量方式，手动累计,手动打印 (☆)AUt = 7,计数功能 ★ 注 |
| 5 | 按【↑】 | 〖AUt 0〗 | 个位数闪烁显示 |
| 6 | 按【↑】按【↑】按【↑】 | 〖AUt 1〗〖AUt 2〗〖AUt 3〗 | 比如：AUt = 3 表示动态称量方式 |
| 7 |  | 〖 0〗 | 返回正常称量状态 |

★ 注：① 样品采样：在秤台净重为零时（不为零时，可按去皮键去皮），把样品的采样（样品必须<200只，可以在1—199之间）放在秤台上，按【→】键和【↑】键，输入样品数量（比如30）显示〖Cnt030〗，按【 * 】键确认样品采样完成，显示恢复为称重状态。样品采样为断电保护记忆。

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放样品 | 〖 27〗 | 放采样样品，样品重量：27，样品数量：30 |
| 2 | 按【 → 】 按【 → 】 | 〖Cnt000〗 〖Cnt000〗 | 进入输入采样的样品数量 十位数闪烁显示 |
| 3 | 按【↑】按【↑】按【↑】 | 〖Cnt010〗〖Cnt020〗〖Cnt030〗 | 比如样品数量为30 |
| 4 | 按【 * 】 | 〖 27〗 | 显示样品重量：27，【 * 】键是确认键, 样品采样结束 |
| 5 | 按【↑】 | 〖C 30〗 | 显示样品数量：30, 【↑】是显示重量和数量的转换键 |

②计数操作：把计量物品放在秤台上，显示出物品的重量，按【↑】键，显示〖C  255〗转换为物品的数量，待显示稳定后，按【∴】键，累计重量及累计数量。累计操作必须在计数状态。

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放物品 | 〖 230〗 | 物品重量：230 |
| 2 | 按【↑】 | 〖C 255〗 | 物品数量：255 |
| 3 | 按【∴】 | 〖n 4〗 | 1.5秒后显示 |
|  |  | 〖C 255〗 |  |

③累计查询和删除：在称量或计数状态都可以

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 〖C 255〗 | 在计数状态 |
| 1 | 按【*】 | 〖C 1203〗 | 显示物品的总数量：1203 |
| 2 | 按【↑】 | 〖H 0〗 | 显示累计重量高4位 |
|  |  | 〖L 1085〗 | 显示累计重量低4位 =1085 |
| 3 | 按【↑】 | 〖C 1203〗 | 返回计数状态 |
| 4 | 按【→0←】 | 〖C 0〗 | 删除累计数量 |

6．累计值的清除 按【 * 】键显示累计次数时，按【→0←】键就把累计值清除

7．数字输入     按【→】键,用于移动数位，置数位闪烁。按【↑】键,增加置数位的值。

8．电池电量     开机与关机时，显示: 〖bPt 85〗表示电池电量为85 %。

9．充电提示    当电池电量 < 30 % 时〖〗灯亮，以提示及时充电。当电池电量< 20% 时，显示器闪烁，以提示及时充电。

10.过放电保护   当电池电量 < 10 % 时，仪表自动关机，以防止电池过放电。

11.省电模式     在自动关机状态下，3分钟以上无称重操作，显示〖-     〗以减少电池消耗。

12.自动关机     在自动关机状态下,30分钟以上无称重操作,若设定有自动关机功能,自动关机。

13.工作时间       内装4 Ah免维护电池，充足电池，可连续工作20个小时。

14.kg→lb的转换 正常开机称量单位为公斤，按住【 * 】键2秒以上，称量单位从公斤转换到

磅，或从磅转换到公斤。最高位显示〖--     〗亮时，称量单位为磅。

15.高分辨显示  在称量显示状态下，按【↑】键，进入高分辨率显示(提高10倍精度显示当前称量)，同时末位小数点点亮。再按【↑】键，返回正常称量显示，同时末位小数点熄灭。

五. 微型打印机的连接

连接Up-16TS型串行接口打印机,按如下方式连接:

★注：在连接打印机前请将仪表设定参数中通讯地址设为Adr＝01；波特率设为b = 2400。

配串行接口打印机的打印操作如下：

1.打印：

在称重状态，称重值>20d且显示稳定，按【∴】键打印机打印出称重单，第二次打印时称重值需要回到<20d以后才能进行打印。

2.累计打印：

在称重状态，按【*】键后，再按【∴】键，打印机进行累计打印。

3.设定为自动累计状态即为自动打印状态。

附打印样张

联单打印                               累计打印

NO:1  (序号)                          NO:9     (累计次数)

GrOSS:3940kg    (毛重)                W:8225kg (累计重量)

Tare:2000kg     (皮重)

Net:1940kg     (净重)

六. 维护保养与注意事项

- 为保证仪表的使用寿命,不宜放在阳光直射下使用,放置应较平整。

- 不宜放在粉尘及振动严重的地方使用。

- 称量（包括皮重在内）严禁超过最大额定称量。

- 严禁使用强溶剂（比如：苯、硝酸类油）清洗机壳。

- 不得用水注入仪表内，以防电子元件损坏和触电。

- 本仪表在使用过程中出现故障，应立即关闭电源，一般非衡器生产厂家请将显示器送回本公司修理，不得自行修理，以免造成更大的损坏。

7. 交流电接通时，仪表自动对电池充电。

七.保修、服务（请送寄回本公司保修、服务）

本仪表自销售之日起的一年内，在正确使用条件下，出现非人为故障均属保修范围。本公司对仪表实行终身服务。(★电瓶不属保修范围) ★注：用户在配套使用本公司产品的过程中，称重系统发生异常或故障，本公司仅对公司自身产品的质量问题负责保修或服务！

八.异常显示

当显示〖 OUE r〗    表示称量> 100 % F ·S + 9 d

当显示〖-OUE r〗    表示称量负溢出

当 〖  〗        指示灯亮，表示电池电量 < 30 %，插上交流电对电池充电

当〖称量值〗        闪烁显示，表示电池电量 <20 %，插上交流电对电池充电