目    录

1 概述	1

2 工作条件和工作环境	1

3 主要规格及技术参数	1

3.1 型号	1

3.2 规格及技术参数	1

4 系统配置及组成	3

4.1 系统配置	3

4.2 系统框图及工作原理	3

4.3 主要组成介绍:	4

5 系统安装及联机	9

5.1 秤体的堆放和贮存	9

5.2 基础施工要求	9

5.3 秤台安装	10

5.4 系统联机与接地	12

6 调试和设定	16

6.1 调试前的准备工作	16

6.2 称重显示仪表操作说明	16

6.3 现场调试顺序	16

6.4 静态调试	16

6.5 动静态过车调试	20

7 操作说明	21

8 维护保养	22

8.1 维护保养一般要求	23

8.2 传感器的更换	23

9 常见故障排除	23

9.1 查找故障位置	23

9.2 仪表故障排除	23

9.3 秤台故障分析	23

9.4 收尾装置的故障分析	24

9.5 一般常见故障分析	24

10 随机资料目录	26

附　录　A 轴重衡系统接地装置说明	27

  - 概述

动态电子轴重衡是通过对车辆的轴（组）重分别计量，再通过累计获得整车重量（总重）的计量设备。与普通汽车衡相比，有很多优点，如占地面积小、基础施工量少、操作方便、安装维护简单、称量不受汽车的长度和轴数的限制、可动静两用、结构小等。基于以上优点,该产品可广泛应用于建筑、林业、能源、冶金、环保（垃圾处理）等行业低值物料的称重。同时随着交通部门大范围对载货车辆实行计重收费，越来越多的运输公司会更加关心车辆的总重和轴组重量，因此也可应用于厂矿、物流等行业。

该产品选用稳定可靠的高精度不锈钢柱式称重传感器和智能化动静两用称重显示仪表。柱式称重传感器有较好的偏载、温度漂移、蠕变、非线性等特性，采用激光焊接的不锈钢外壳全密封结构使之不受潮湿空气和腐蚀性气体的侵蚀，从而提高了传感器的使用寿命和可靠性。仪表具有高灵敏度、动静两用、高分辨率，软件功能丰富，工作稳定可靠的特点。称重数据经仪表标准接口可供打印机打印记录，可连接大屏幕显示器显示称重数据，也可与计算机连接，组成称重管理系统。

  - 工作条件和工作环境

- 工作环境湿度:10%~95%（不冷凝）

- 工作电源:220VAC(-15%~+10%),50Hz±2%

- 工作环境温度:传感器:-20℃~+65℃ 仪表:-10℃~+40℃

  - 主要规格及技术参数

    - 型号

□  C  U  -  □□  -  ZZ

型式代号 —— 轴重衡

最大称量(t)

示值形式 —— 自动记录

传力结构 —— 电阻应变式称重传感器

Z- 代表地中衡（浅基坑）

S- 代表地上衡（无基坑）

衡器类别 ——

例: ZCU-30-ZZ：动态轴重衡，最大称量30t，浅基坑。

    - 规格及技术参数

      - 规格系列(见表1)

| 秤台尺寸 | 3.2X0.8 | 3.2X2.2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 适合轴型 | 单轴及多联轴 | 双联轴 |  |
| 满量程（t） | 30 | 50 |  |

      - 总体技术指标

- 准确度

静态：  OIML (III)级

动态：  匀速： 总重准确度等级 2级（速度≤5km/h）

轴重准确度等级 D级（速度≤5km/h）

注：路况不平、明显变速、刹车等情况会降低精度

- 最大称量：  3.2X0.8秤台    30 t

- 3.2X2.2秤台    50 t

- 最大过载能力：125% F.S

- 受检车辆允许动态过衡速度：≤5km/h（匀速）

- 可检测单辆过衡车的轴数（轴组数）：≤12

- 串行接口：RS232/RS422/20mA电流环

  - 并行打印机接口

  - 可选的多种车辆收尾方式（自动收尾、自动延时收尾、手动收尾）

      - 传感器技术参数

| 技术参数名称 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 额定容量 | t | 20/30 |
| 额定输出 | mV/V | 2± 0.002 |
| 不重复性 | %F.S | ±0.01 |
| 滞后 | %F.S | ±0.02 |
| 非线性 | %F.S | ±0.02 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S | ±0.02 |
| 零点输出 | %F.S | 1 |
| 使用温度范围 | ℃ | -20～65 |
| 灵敏度温度系数 | %F.S/℃ | ≤0.002 |
| 零点温度系数 | %F.S/℃ | ≤0.002 |
| 输入阻抗 | Ω | 1168± 10 |
| 输出阻抗 | Ω | 1000± 4 |
| 推荐激励电压 | V | 6-15(DC/AC) |
| 最大激励电压 | V | 20(DC/AC) |
| 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 |
| 安全过载 | %F.S | 125 |
| 极限过载 | %F.S | 300 |
| 疲劳寿命 | 次 | 1000，000 |
| 密封保护 | IP68(1米水深，浸水时间100小时) |  |

  - 系统配置及组成

    - 系统配置

动态轴重衡系统标准配置由秤体(包括称重传感器、接线盒、限位套件、预埋件等)和称重仪表组成，根据用户的不同需要可选购其它外接设备以组成各种配置，包括：计算机、打印机、大屏幕显示器、电源浪涌保护器、稳压电源、多功能电源插座、收尾装置（车检器、光电开关）等。详见图1。

    - 系统框图及工作原理

承载货车进入秤台，在物体重力作用下，使称重传感器弹性体产生形变，粘贴于弹性体上的应变计桥路阻抗失去平衡，输出与重量数值成比例的电信号，经称重仪表的放大器、高速A/D转换器等将模拟信号转换为数字信号，再由仪表的微处理机(CPU)对重量信号进行处理后直接显示出重量等数据，同时称重数据也可以通过接口传送给大屏幕或上位计算机。因水平位置上被称重的物体在发生位移时，物体本身重心不会改变。物体被支撑时，支撑点处受到的作用力不随位移改变而变化。即支撑点处受到作用力（F1、F2、F3…Fn）不随物体位移而变化。Q=F1+F2+F3+…+Fn   Q等于被称物体的重量。汽车轮胎就是支撑点，每个轴（轴组）所称重的数据的代数和就是该车的重量。动态轴重衡系统原理框图见下图：

大屏幕

动静态仪表

放大器

高速

A/D

CPU

秤

台

LC1

LC2

LC3

LC4

接线盒

收

尾

图2

    - 主要组成介绍:

      - 动态轴重衡

动态轴重衡由秤体、框架、限位装置、传感器套件、接线盒、信号电缆、显示仪表等组成。

秤台台面有效尺寸：3.2mx0.8m、3.2mx2.2m。

为保证该动态轴重衡在使用中达到规定的精度等级，对基础施工有较严格的要求，具体请参照企标《Q/320400TR12-2004》附录B执行。

为保证动态行车安全及称重精度，秤台和框架之间采用无间隙限位装置，以保证秤台受到冲击时没有明显的晃动和位移，降低对精度的影响。

秤台的四角处安装传感器，传感器信号通过接线盒汇总并接入仪表。

为安装及检修方便，秤台两侧留有基坑，提供了一定的操作空间，可以在此进行限位装置调节、更换传感器等维护工作。基坑上面覆有安全盖，当汽车意外偏离秤台时，不至于发生安全事故（参看图3，以3.2mx2.2m（浅基坑）为例）。

1 基础	2 侧边护板

3 传感器 	4 传感器连接件

5 轴重衡秤体 	6 轴重衡框架

7 限位装置总成              8 地脚螺栓

图3  秤台结构

      - AXLEMATE II称重显示仪

        - 称重显示仪主要性能特点

- 大屏幕高亮度点阵LCD显示器，可显示的信息量大，分辨率：240x128，带背光。

- 全中文显示操作界面，汉字区位码输入和打印。键盘： 27个薄膜键盘，可以输入中文、字母和数字。

- 外壳：铸铝合金。

- 传感器激励电压：5VDC（模拟传感器）。仪表负载能力：最多可接8只350的模拟式传感器

- 零点输入信号范围：0～10mV。

- SPAN输入信号范围：3～19mV。

- 内分辨力： 2,50,000。

- 分度数： 200 ～ 10,000

- A/D转换速率： 6.25 ～ 3840次/秒。

- 工作电压： 87～264VAC，电流：0.3A

- 使用温度为 -10C40C，相对湿度为10％85％，不冷凝。

- 存贮温度为 -20C60C，相对湿度为10％85％，不冷凝。

- 基本称重功能：清零，去皮，清皮，毛重，动态检测和净重状态显示，自动零跟踪。

- EWR专利技术：更换A/D板免标定。

- 键盘和按钮皮重功能。

- 扩展显示功能。

- 静态称重/动态称重两种称重方式，手动转换。

静态称重方式：车辆逐轴停在秤上，由操作人员按键逐轴累计得到总重。

动态称重方式：车辆匀速驶过秤台，由3种方式得到总重：

仪表自动判轴计重，车辆通过完毕后，由操作人员按键得到总重。

仪表自动判轴计重，延时一段时间后自动显示并打印轴重及总重，延时时间可设定。

仪表自动判轴计重，受到收尾信号后自动显示并打印轴重及总重。

- 可存储100个车号/皮重，30个货名，每个货名最多4个汉字；50个客户名，每个客户名最多       6个汉字。汉字由区位码输入。

- 能存储1000笔称重记录，掉电保护700小时。

- 数据汇总： 可根据车号、货名、时间段或客户名汇总。

- 时间日期功能， 掉电保护。

- 2个串行口： RS232 / RS422 / 20mA电流环

- 并行接口： 接PQ30+打印机，三种打印格式。

- 输入/输出点：8个输入，8个输出。

- 接口保护电路：保护串行口、并行口和输入/输出点。

- 仪表自诊断功能：帮助用户快速发现故障。

        - 仪表显示界面介绍

2004－04－19   12：34

1000kg

毛重         25000

车号：苏D-12345

皮重：4500

货名：黄沙

客户：第三建筑公司

2         8000

1         7000

3        10000

轴号      轴重

速度

图4

注1：最多能显示5个轴重，若车辆超过5个轴，则显示最新5个轴重。

注2：界面的右上角显示6个状态标志，自左而右为

动态：当秤处于动态时显示符号，稳态显示。

称重方式：动态称重方式显示，静态称重方式下。

零中心：当秤台处于毛重零±0.25d范围内时显示，否则显示。

毛重/净重：当仪表显示净重时指示，显示毛重时指示 。

数据输出标志：当仪表接收到打印命令而输出数据期间，该符号闪烁（亮1秒，灭1秒）

收尾标志：当某车辆过衡完毕，按“确认”键后显示“”，否则显示空白。

注3：所谓实时重量，是指当前秤台上的实际重量（静态方式下）。

注4：根据用户设定参数的不同，主显示界面的内容也会有所改变。

      - 选配件简介

        - 车辆收尾器装置

车辆收尾器装置可以选用磁性车辆检测器或光电开关。

          - 车辆检测器

该传感器运用先进的三维磁阻技术，通过检测三个方向由于铁磁物体进入而引起的地球磁场的变化来确定车辆的进出。现场施工量小，只需切割，如下图所示：

磁性车辆检测器

秤台

图5

技术性能指标如下：

- 供电电压：1030VDC

- 输出类型：NPN/PNP

- 检测技术：被动式3轴磁阻传感器

- 强大的编程设定功能

- 工作温度：-40℃~+70℃，最大相对湿度：100%

- 耐现场振动和冲击能力：振动频率：1060Hz，最大加速度：10G。

          - 光电开关

光电开关选用反射板式，光电开关发射器和反射板分别安装在秤台两侧专用支架上。当车辆通过时

光电开关处于导通状态，车辆驶离后，光电开关断开。称重显示仪根据此信号的变化来分离车辆。其主要技术指标如下：

- 最大扫描距离：22m

- 供电电压：1030VDC

- 灵敏度可调节

- 开关量输出：PNP/NPN/继电器

- 防护等级：IP67

- 工作温度：-40℃~+60℃

        - 计算机称重管理系统

轴重衡可配备各种型号的微型计算机与称重显示仪表联机工作，专用的管理软件系统具有菜单提示人机对话，中文打印和显示等功能，系统处理包括日期、时间、序号、品名、规格、车号、皮重、净重、毛重、累计、分项累计、制表、汇总等功能，全部报表可由打印机打印。用户可根据自己的需要设置磅单的格式，同时还支持IC卡等多种外部输入设备的使用。

        - 大屏幕显示器

大屏幕显示器用于远距同步显示称重仪表的重量数据，使操作者、客户同时了解重量情况，采用微机控制和超高亮度发光二极管作数字、字符显示，显示清晰、安装方便、操作简单。技术性能如下：

- 6位重量显示，并有中文指示毛重/净重

- 字高分三种：50mm、100mm、200mm，其中字高：50mm、100mm字高为段码显示方式；200mm字高为点阵显示方式

- 接收梅特勒-托利多仪表连续数据格式

- 波特率：300，1200，2400，4800，9600，并具有自动识别功能

- 标准接口：RS232和20mA电流环

- 电源：220VAC/50Hz；

- 工作温度：-20℃~+50℃

- 相对湿度：10~95%,无冷凝

| 型号 | 外形尺寸(长×宽×高) cm | 字高 mm |
| --- | --- | --- |
| 8662-xxx0 | 38×6.5×13 | 50 |
| 8662-xxx2 | 69×6.5×18.5 | 100 |
| 8662-xxx4 | 125×6.5×32 | 200 |

        - 防二次雷击保护装置

- 配置专用稳压电源提供稳定的电源，同时起到隔离作用。

- 配置电源浪涌保护器，防止多雷环境中电源引入的浪涌电压而损坏仪表、打印机、计算机。

- 若用户要防直接雷击，应增设避雷针或避雷网，避雷针或避雷网的设置请用户聘请专业工程技术人员进行服务。

        - PQ-30+打印机

- 80列24针中英文打印机，自带汉字库。

- Centronics并行接口

- RS232-C标准串行接口，命令方式接收数据

- 打印中文格式

- (详见PQ－30+使用说明书)

  - 系统安装及联机

    - 秤体的堆放和贮存

用户在堆放秤体时需注意以下几点:

- 秤体应水平放置。

- 各秤体间垫块均要垫实，不得留有空隙，以防秤体变形。

- 注意安全，不被碰撞或碰撞其它物体。

    - 基础施工要求

      - 本公司动态轴重衡的基础结构有无基坑和浅基坑二种，见图6 。参见基础图样。动态轴重衡安装在地平面之上，称为无基坑安装；安装在地平面之下，称为浅基坑安装。

      - 用户根据本公司提供的基础图样，结合现场地质条件进行施工，施工中必须特别注意下列几个问题：

  - 基础下素土承载力(地耐力)要求不低于150kpa(15t/m2)，如现场地质条件为湿陷性黄土、膨胀土、冻土层时，则基础必须另加措施处理。基础开挖必须挖至当地冻土线以下。详见施工规范。

  - 对于浅基坑型基础，必须设置排水通道，同时应考虑基础四周盖板的放置，以便今后维护、维修人员的操作预留空间。无基坑型基础也要考虑周围排水通道，保证轴重衡不会因下暴雨而淹入水中。

  - 用于穿信号电缆的电缆管的要求：直径一般选用Φ50mm、GB3092-82的焊接钢管。电缆管打弯处弯曲半径R 大于6倍电缆管外径Φ。如果弯点过多时应考虑设置一过渡井，否则会造成穿线困难。

- 图6

      - 绑扎钢筋

  - 按要求绑扎整板基础的钢筋网, 钢筋规格、数量、间距及绑扎要求详见基础施工图纸。

  - 钢筋在使用前先进行调直,调直后钢筋表面损伤不能超过截面的5%。

  - 用圆钢筋制成的箍筋,其末端应设弯钩,弯钩的设置方法按GB50204-92规定进行。

  - 若钢筋有接头,钢筋接头不应布置在最大应力处。

  - 基坑内清理干净后，将钢筋网按正确位置放入坑内。

      - 安装预埋件

- 基础预埋件(调整螺栓、框架、地脚螺栓等)由本公司提供，安装轴重衡的预埋框架，框架的水平度和标高误差必须符合基础图样设计要求。框架按划线位置就位后，利用四角的调节螺栓来调节，以保证框架上平面满足设计要求。定位后为防止移位，采取点焊或其他绑扎措施，也可以用混凝土将调节螺栓浇筑好来固定。地脚螺栓上固定好垫圈、螺母等，与钢筋网焊接在一起。用水准仪校正框架上平面的水平位置（误差小于2mm）。预埋框架时必须保证传感器支撑在同一平面内,严禁在预埋过程中发生形变。预埋框架时,应确保框架各穿线孔的位置与图纸要求相符,否则将影响以后的系统安装(见基础图)。

- 注意：框架上接线盒的位置需与磅房的位置协调一致。

- 浇筑混凝土前需用木块等物将框架撑住，防止框架在浇筑和凝固的过程中发生框架变形，保证框架的内部尺寸公差不超过2mm。

- 穿线管要预先穿一根铁丝在内，方便以后穿线。

- 所有排水管两端要布金属防鼠网，在浅基坑的情况下需在框架上的排水孔处布金属防鼠网。

- 预埋件和电缆管定位好后，准备浇筑混凝土之前，仔细检查一遍，用水平仪检测高度尺寸，确认无误。所有安装孔和螺纹部分均要保护好，防止浇筑时被污染或堵塞。

      - 浇筑混凝土

- 混凝土宜就近在当地采购商品砼，规格C30（如工期在二天内完成建议用C50）。商品砼需有

- 合格证和相应的测试报告。

- 商品砼在运输及浇筑过程中不得发生污染。

- 浇筑钢筋砼整板基础。浇捣要密实,预埋螺栓要保护好。

- 一次性浇筑砼路面,与原路面的连接处尤其要注意振捣密实。与原路面的衔接要掌握好,严格按标高控制，误差在3mm范围以内。避免路面积水。

- 浇筑混凝土后，再按图纸要求复核一遍所有的预埋件的位置尺寸。

- 要求所有预埋件上平面、螺纹孔、螺栓、内侧槽壁、安装孔等保持清洁，没有被混凝土等其他杂物污染和堵塞。

- 混凝土结构施工及验收规范见GB50204-92。

- 保养路面,天气炎热要注意覆盖洒水保养。混凝土保养详见GB50204-92。

      - 切割磁性车检器槽（选装件）

- 在路面上按施工图放样磁性车检器安装位置和外形。

- 路面切割机按放样切槽：

- 磁性传感器线的槽切至磅房内从仪表处引出的穿线管，槽深约50-100mm，槽宽和刀片一致（约5-8mm）。

- 磁性传感器的槽，槽长约100-200mm，槽深约50-100mm，槽宽用路面切割机切两刀，槽宽约10-15mm。

      - 基础施工完毕后，必须注意保护。为缩短施工周期和养护时间，允许施工时在混凝土中加"早强剂"等措施，混凝土未达到设计强度时不得安装秤台。

      - 动态轴重衡磅房间的设计由用户按实际需要自行确定，磅房内供电方式、接地方式和系统设备连接方式见附录A和动态轴重衡接线图。

      - 动态轴重衡信号电缆从接线盒引出，经金属穿线管进入磅房；金属管的位置和走向根据基础图和用户现场布局由用户自行确定( 敷设金属管时须同时穿好接引信号电缆的引线)，但应考虑便于穿线。

      - 金属穿线管与基础接地网可靠焊接，焊接方式和要求见附录A。

      - 基础接地网的施工方法参见附录A。

    - 秤台安装

      - 现场安装和调试所需设备和工具

- 起重机，其吨位按秤台最大重量以及工作现场起重机的工作位置来确定。建议按秤台重量的2倍选择起重机型号规格(在调试时可用铲车搬运 砝码)。

- 千斤顶(5t以上)1只。

- 12" 活络扳手2把、46开口扳手2把、20m卷尺、组合旋具一套。

- 水准仪一架、黄油、塞尺、万用表

- 20mm、24mm、30mm 的丝锥各一支、30mm的套筒及加长杆一套

- 满量程一半以上的标准砝码，感量砝码1套。

- 大方木块若干块。

- 专用把手（拧限位螺丝用）

      - 安装前的准备工作

- 按基础设计图的技术要求，验收基础施工质量，复核传感器各支承底板的位置尺寸、水平度和相对标高尺寸。验收合格方可进行下述工作。

- 检查信号电缆的金属穿线管是否畅通。

- 所有接地点是否可靠，并测定接地电阻应满足要求。

- 检查基坑排水通道是否畅通。

- 清扫基坑内垃圾、杂物。

- 检查电源是否符合规定，(不可使用动力电的相线和零线作为电源线，在不得回避的情况时须采取不得使仪表受干扰的保护措施)。

- 打开本公司随秤发运的所有木箱及纸箱，根据装箱清单清点所有配件的数量。

- 将纵向限位螺栓、螺母、垫圈拧入秤体纵向限位件的螺纹孔内。

- 松开固定端盖挡板的螺栓，拧松端盖的固定螺栓将端盖拉出就近平放在秤台面上。

      - 动态轴重衡秤体的安装

- 将下连接件和模拟定位器置入框架的四个传感器安装孔内。

- 用起重机首先将秤体平稳吊起，起吊用钢丝绳的张角不得小于45°见图7。秤体的四角基本对准传感器位置,上连接件插入相应孔,使秤体徐徐落下,直至落在模拟定位器上。

- 注意:上下连接件表面均要涂润滑脂。

- 就位后,检查和校正秤体与框架的四面间隙,使之尽可能均匀。秤体与框架的上平面等高，误差在2mm以内，可以通过加减连接件底座下的垫片厚度来调整。

- 再将定位销插在传感器支承板的销孔里。

- 确认无误后,将GD传感器替换模拟定位器。

- 安装并调整纵、横向的限位螺栓,使钢球头部与不锈钢限位片保持间隙0~0.5mm，用塞尺检验后将螺母锁紧。

- 传感器电缆穿过电缆管，接入接线盒，接线盒位于侧边护板下的框架上。

- 接线方法参照相关系统接线图。

- 将两个侧边护板盖好。

图7

      - 磁性车检器的安装（选配件）

- 将切割槽内清理干净，保证干燥。

- 把磁性车检器沿槽竖直嵌入槽内，然后将磁性车检器线头送入穿线管，接入到磅房内的仪表。

- 将提供的配比好的环氧6101、固化剂T-31（4：1）全部倒在一个容器里，充分搅匀。

- 路面槽口用环氧树脂灌浇，浇筑时在槽口两侧的地面粘透明胶纸，防止环氧树脂污染路面。待环氧树脂干后，去除透明胶纸。透明胶纸粘法如下图：

图 8

      - 光电开光的安装（选配件）

在称体的两端按总装图上所标示的光电开关立柱的的位置将光电开关线穿入预埋的穿线管，接至磅房。在路面上各打入四个膨胀螺丝，将光电开关立柱固定牢靠。

    - 系统联机与接地

      - 系统联机

动态轴重衡系统接线包括传感器与接线盒的连接，接线盒与显示仪表的连接，显示仪表与打印机、计算机、分车装置（选配件）等外设的连接等。祥见随机文件" 动态轴重衡接线图" 。

      - 传感器电缆线与接线盒的连接

将各传感器电缆线穿越秤体经接线盒密封接头接入接线盒内，各电缆线接头在接线盒中的位置见接线盒盖背面的接线图。传感器电缆线芯线按色标接到接线盒内对应的焊盘或接线柱上。传感器布置如图9。

- 图9

产品出厂时，LC1～LC4 被包装在木箱里，到用户现场取出传感器安装并按接线图接线。各电缆线连接好后，用专用扳手拧紧接线盒上所有密封接头的锁紧螺母、拧紧时必须保证拧紧力矩3kg.m ；然后拧紧盒盖螺钉，拧紧时必须按次序对称地拧紧，推荐使用旋具的旋杆长度150mm，旋杆直径6mm。

      - 接线盒与显示仪表的连接

用专用信号电缆线，一端经接线盒密封接头进入接线盒内，各芯线固定在接线盒内焊盘上或接线柱上。另一端经金属穿线管与九芯D形扁插头连接，插入仪表的传感器接口见系统接线图。

      - 显示仪表与打印机、计算机、分车装置等外设的连接

根据配置部件情况有几种不同的连接法。详见"动态轴重衡接线图"。

        - 称重显示仪表内部接线

W1

并行口

COM2

COM1

I/O口

模拟传感器插座

电源

液晶背光

键盘接口

液晶显示接口

- 图10：主板接线图

        - 称重显示控制器外部连接

图11

        - 模拟传感器接口---接信号电缆

传感器连接器为9芯插座（孔），其管脚功能如图12所示：

o  o  o  o  o

o   o  o  o

1

| 管脚序号 | 功能 |
| --- | --- |
| 1 | -EXC(负激励) |
| 2 | -SEN(负反馈) |
| 3 | SHLD(内屏蔽) |
| 4 | +SEN(正反馈) |
| 5 | +EXC(正激励) |
| 7 | -SIG(负信号) |
| 8 | +SIG(正信号) |

图12

        - 串行口1（COM1）

串行口1为RS232和20mA电流环， 连接器为25芯D型插孔，其管脚定义如图13所示。

RS232最远传输距离为：15m。

20mA电流环最远传输距离为：300m。

注意：通讯电缆线请使用屏蔽电缆线。

| 管脚序号 | 功能 |
| --- | --- |
| 1 | 外壳地 |
| 2 | TXD1 (RS232) |
| 3 | RXD1 (RS232) |
| 7、19、22、23 | 地 |
| 8、16 | RCL＋ （电流环接收正端） |
| 9 | TCL＋ （电流环发送正端） |
| 10、18 | RCL－ （电流环接收负端） |

图13

        - 串行口2（COM2）

串行口1 为RS232和RS422口，使用9芯D型插针。

RS232最远传输距离为：15m。

RS422最远传输距离为：600m。

| 管脚序号 | 功能 |
| --- | --- |
| 2 | RXD2 (RS232) |
| 3 | TXD2 (RS232) |
| 4 | 422－RA（RS422接收＋） |
| 5、8 | GND |
| 6 | 422－RB（RS422接收－） |
| 7 | 422－TA（RS422发送＋） |
| 10 | 422－TB（RS422发送－） |

图14

        - 输入输出口（I/O口）

I/O口连接器为37芯插座，其管脚定义如图15所示：

| 管脚序号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IN1+ | 输入点1正 |
| 2 | IN1- | 输入点1负 |
| 3 | IN2+ | 输入点2正 |
| 4 | IN2- | 输入点2负 |
| 5 | IN3+ | 输入点3正 |
| 6 | IN3- | 输入点3负 |
| 7 | IN4+ | 输入点4正 |
| 8 | IN4- | 输入点4负 |
| 9 | IN5+ | 输入点5正 |
| 10 | IN5- | 输入点5负 |
| 11 | IN6+ | 输入点6正 |
| 12 | IN6- | 输入点6负 |
| 13 | IN7+ | 输入点7正 |
| 14 | IN7- | 输入点7负 |
| 15 | IN8+ | 输入点8正 |
| 16 | IN8- | 输入点8负 |
| 17 | OUT8 | 输出点8 |
| 20 | OUT7 | 输出点7 |
| 21 | OUT6 | 输出点6 |
| 22 | OUT5 | 输出点5 |
| 23 | OUT4 | 输出点4 |
| 24 | OUT3 | 输出点3 |
| 25 | OUT2 | 输出点2 |
| 26 | OUT1 | 输出点1 |
| 29、30 | GND |  |
| 31、32 | ＋5V |  |

输出点为OC门（5~30VDC）。＋5V电源负载能力100mA。

输入点为光电隔离。

        - 并行口（Parallel）

并行口为标准Centronics接口，使用25芯D型插孔。可与并口打印机连接。推荐使用PQ30称重打印机。

电缆线使用一头为25芯D型，另一头为36芯的标准并口电缆。长度不超过2米。

显示仪表、打印机、计算机等仪器仪表的电源线插头插入多功能电源接线板，接线板插头插入外接电源插口。若选配稳压电源，该接线板的电源插头插入稳压电源输出插座，稳压电源插头插入外接电源插口。

      - 大屏幕显示器的连接

用户需要配置大屏幕显示器应在订货时说明。如果系统配置计算机、打印机、大屏幕显示器，则大屏幕显示器接RS232或20mA电流环，计算机接RS232或RS422。打印机则与计算机相连，接口方式为RS232。见“模拟式接线图”。详细接线方法见《大屏幕显示器说明书》。

      - 系统接地

轴重衡系统的接地是非常重要的，既保护人身安全，又保证系统工作稳定可靠，系统的接地措施切不可轻视。详细的接地方式和做法见附录A。

      - 系统联机

按系统接线图( 附录 )将各电气装置连接起来，至此系统装配完成。

  - 调试和设定

系统调试分静态调试和动静态过车调试，在交付用户使用前系统应已经调试完毕。

    - 调试前的准备工作

- 检查各部件接线是否正确、有无松动、断线

- 给系统通电，仪表预热15分钟。

- 调试用砝码和起吊设备到现场。

- 熟悉称重显示仪表的操作使用。

    - 称重显示仪表操作说明

技术参数和功能详见《AXLEMATEII动静态两用称重显示仪技术手册》。

    - 现场调试顺序

轴重衡出厂时所有参数均已设定好，并进行过标准校正，到了用户现场首先需要进行偏载调整和零基准调整，其次进行量程调节，一般不需要重新设定和校正，一旦更换传感器等元件则需重新设定和校正。静态调试工作完成后进行动静态过车调试。

    - 静态调试

由于仪表开机状态默认为动态称重，静态调试时需按“动静转换”键使仪表处于静态称重模式。仪表状态标志显示。

      - 偏载调整

仪表进入称重状态后即可以用一定重量的砝码进行偏载调整，(一般用五分之一最大称量)，顺序压角，使各角的显示值误差不超过允许误差，如超差可通过接线盒内对应的电位器来调节，顺时针旋转输出增大，逆时针旋转输出减小，直至四角显示一致。

      - 零基准调整

轴重衡在用户现场安装完毕，必须重新确定零基准。调整步骤如下：

- 空秤台。

- 打开仪表前盖，将PCB上侧的设定端子用短路块插接。按“主菜单”，进入“主菜单”屏幕，显示如下：

*设定主菜单*

1 基本参数组					4 特殊功能组

2 应用组						5 自检组

3 接口组						6 退出设定

按<数字>键后再按<确认>

- 用上下方向键或按“1”键选择“基本参数组”然后按“确认”键，显示如下：

*基本参数组*

1.满量程        		   6数字滤波

2.分度值        		   7自动零跟踪

3.校正   		       8清零功能

4.重量调节     		   9去皮功能

5动态检测             10显示单位

按数字键后再按<确认>

- 选择重量调节,按“确认”键，仪表显示如下：

*重量调节*

1．零点调节

2．高端重量调节

3．低端重量调节

按数字键后再按<确认>

按数字键后再按<确认>

- 选择零点调节，再按“确认”键，显示如下：

*零点调节*

零点调节：●●●●●●●●●●

- 零点调节完成后自动回到“基本参数组”菜单。

- 连续按“清零”键退出设定程序，回到称重显示方式，仪表显示零。注意退出设定程序后，应将设定端子短路块断开。

      - 量程调节

完成零点调节后，加载标准砝码进行测试，加载砝码的重量值愈接近满量程愈好。如果发现秤的误差超过规定。保持砝码在秤上（如：30t砝码, 仪表显示29950kg），按如下步骤进行量程调节。按照“零点调节”的步骤那样，使仪表进入“基本参数组”设定程序。

- 用上下方向键选择“重量调节”，按“确认”键，仪表进入重量调节程序，然后选择高端重量调节，按下图提示进行操作：

量程调节

输入加载重量：

输入后按<确认>键。

量程调节

检测加载重量……

●●●●●●●●●●

_

- 在检测过程中黑点由1个顺序递增至10个，而后回到基本参数组显示窗口。按“清零”键退出设定程序，回到称重显示方式，仪表显示加载的重量。

- 在检测过程中如果检测到动态，则从头开始检测。

- 退出设定程序后，应将设定端子短路块断开。

      - 标准设定和校正

        - 如果需要对秤进行标准校正，可按下述步骤进行。校准前请确认满量程和分渎值参数。

- 先按照“零点调节”的步骤那样进入“基本参数组”设定程序。用上下方向键选择“校正”，按“确认”键，仪表进入校正程序，如下图所示：

*校正*

1．标准校正

2．非线性校正

按数字键后再按<确认>

按数字键后再按“确认”

- 选择标准校正。按下图所示进行操作，现以30t的秤为例说明操作步骤。

*校正空秤*

空秤台校正：

●●●●●●●●●●

*校正空秤*

清空秤台后按<确认>键开始！

- 按“确认”后，仪表自动读取空秤信号，黑色光点从左至右扩展，完成后自动进入量程检测。将接近60%满量程的砝码加到秤台上（越接近满量程越好），完毕后，按“确认”，窗口自动显示“输入加载重量值”。输入重量值后按“确认”，仪表显示动态移动条，光标从左至右扩展，完毕后显示检测到的重量值。操作步骤如下图所示：

*校正量程*

检测加载重量：

●●●●●●●●●●

*校正量程*

输入加载重量：_

输入后按<确认>键

- 在空秤台和加载重量检测过程中，如果检测到动态，则从头开始检测。

        - 根据需要，按两段对轴重衡进行校正，按下述步骤进行：

- 首先进入设定程序，再进入“基本参数组”模块，用上下方向键选择“校正”，按“确认”键，选择非线性校正。

- 按“确认”键进入校正程序。其操作方法及步骤基本同6.4.4.1，需要注意的是要加载2次。第一次加载高端重量，砝码重量应在满量程的80%以上，最好接近满量程；第二次加载低端重量，砝码重量应在满量程的50%左右。高端和低端重量的取值和秤的特性有关，一般取秤的误差较大的点。

- 秤校正完毕后别忘了保存数据，而后按“清零”键退出设定程序，应将PCB设定端子短路块断开。

    - 动静态过车调试

动态过车调试应在静态调试完成之后进行。同时请确认仪表处于动态称重方式下或是静态称重方式下，否则按“动静转换”键切换。

      - 根据系统配置，需收尾方式设置，按下述步骤进行：

- 打开仪表前盖，将PCB上侧的设定端子用短路块插接。按“主菜单”，进入“主菜单”屏幕，

- 选择2“应用组”，然后选择收尾信号，进入“收尾信号设置”屏幕，根据系统配置选择相应的收尾条件。操作步骤如下图所示：

*应用组*

1收尾信号        5 总重系数

2开机预热时间    6 双轴系数

3轴重显示        7 综合系数

4 秤台类型

按<数字>键后再按<确认>

*设定主菜单*

1 基本参数组	4 特殊功能组

2 应用组		5 自检组

3 接口组		6 退出组

按<数字>键后再按<确认>

*设置收尾条件*

1 手动收尾

2 车检器收尾

3 延时收尾

按<数字>键后再按<确认>

- 若选择“手动收尾”，在车辆过衡完毕后，由操作人员按“确认”键表示收尾。

- 若选择“车检器收尾”， 由车检器输出车辆“下秤”信号给仪表表示收尾。

- 若选择“延时收尾”，如果仪表检测到某轴下秤后在规定的延时时间内无轴上秤，则认为该车已过衡完毕，延时时间可设定。

      - 静态过车调试，其操作如下：

以三轴车辆为例。过车前，仪表处于静态称重准备状态，收尾光标点亮。车辆第一轴上秤时，若秤台实时重量超过阈值，收尾光标显示。车辆的第一轴在秤台上停稳后，设实时重量显示2200kg，操作人员按“轴重累计”键，显示轴1重量2200，同时该轴重被累计入总重，总重显示2200；车辆的第二轴在秤台上停稳后，设实时重量显示4000kg，操作人员按“轴重累计”键，显示轴2重量4000，同时该轴重被累计入总重，总重显示6200；车辆的第三轴在秤台上停稳后，设实时重量显示6100kg，操作人员按“轴重累计”键，显示轴3重量6100，该轴重被累计入总重，总重显示12300。车辆过完后按“确认”键，收尾光标点亮。其它车辆依此类推。

注意，若秤台长度为2.2m，则对应的应是单轴和轴组（双联轴）重量。

车辆过衡完毕后，仪表回到称重准备状态。

      - 动态过车调试，其操作如下：

- 动态称重基本原理

在动态称重时，车辆以不高于5km/h的速度匀速驶过秤台，仪表自动对轴（组）进行判断，得到并显示轴（组）重量，通过对轴（组）重进行累计得到总重并显示出来。

为了能正确地计算出总重，需要让仪表知道何时车辆已全部通过秤台，即要让仪表知道车辆已“收尾”。本仪表设计了3种收尾方法：手动、延时和自动。

- 手动收尾

在车辆完全通过秤台后，按“确认”键。

- 自动延时收尾

在车辆通过秤台时，仪表自动进行判断，若在规定的时间内检测不到轴重信息，则认为车辆已完全通过秤台。延时时间可在设定程序中设定。

- 自动收尾

在秤台下秤处安装有收尾装置（如车检器、光电开关等），车辆通过秤台后，收尾器向仪表输出一开关量信号，通知仪表车辆已过衡完毕。

在车辆过衡的过程中，若选择自动收尾或自动延时收尾方式，仪表即时显示各轴（组）重和累计轴（组）重。显示界面和静态称重方式相同。

  - 操作说明

动静态称重显示仪表AXLEMATEII有多种功能，如：时间日期的变更，皮重的存贮，累加等，用户可以根据需要选择.

- 各种功能的详细操作见《AXLEMATE II动静态两用轴重衡称重显示仪技术手册》。

- 显示仪表与打印机联机后的操作请见《打印机操作说明书》和《AXLEMATE II动静态两用轴重  衡称重显示仪技术手册》。

- 显示仪表与计算机和打印机联机后的操作请见《电子衡器计算机称重数据管理系统操作说明书》。

- 司磅操作人员和修理人员必须通过部门培训，培训合格后方可从事操作或维修工作。

- 仪表具有自检功能，参见仪表产品使用说明书。

- 动静态轴重衡必须经国家计量管理部门检定合格后方可正式启用。

- 车检器、光电开关的使用见相应的产品说明书。

  - 维护保养

    - 维护保养一般要求

- 称重显示仪、打印机、计算机、车检器、光电开关等的维护保养见各自的使用说明书或操作手册。

- 轴重衡秤台四周的间隙不得有异物卡死，如有垃圾、煤块、石子卡入缝隙内则必须清除干净方可称量。

- 传感器及秤体的限位间隙必须经常检查，发现间隙不合适，立即调整，如果间隙不符合要求严重影响称量。

- 季节变更后由于秤体热胀冷缩以及长期使用，限位装置反复撞击等原因，因此半年左右应及时调整纵向限位。

- 基坑内不应积水，因暴雨等原因造成基坑积水，应立即用抽水机抽掉，或疏通排水道，传感器一旦泡水应全面检查。采取干燥措施后方能通电。接线盒进水后应用电吹风将接线板吹干后再对仪表上电。

- 过衡车辆最高时速不得大于5km/h。

- 下班停机时应切断电源。严禁车辆在秤台上长时间停留或过夜。

- 过衡车辆和货物总重不应超过额定称量及允许轴载。

- 司磅内应具有防火等消防保安措施。轴重衡必须由法制计量管理部门定期检定。

- 做好防鼠工作，防止小动物咬传感器电缆或信号电缆。

- 严禁在秤台上进行电焊作业或将秤台作为地线使用。

    - 传感器的更换

- 打开轴重衡两端的侧边护板，用千斤顶顶起秤台，取下传感器。

- 打开接线盒，将损坏的传感器电缆线与接线盒解脱。在传感器端抽出电缆线。

- 拆下传感器。在上下连接件里涂上黄油，把新的传感器装上。

- 将新传感器电缆线穿进接线盒，并按系统接线图将电缆线各芯线固定在接线盒对应的接线柱或焊点上。( 注意: 不得有虚焊，焊后需用酒精擦净焊剂)

- 松开千斤顶，放平秤台，盖上盖板。

- 更换传感器后，必须对轴重衡重新设定和校正。

  - 常见故障排除

| 警告 | 若秤出现故障 - 请专业人员调试,检测和维修该系统 - 请与离您最近的梅特勒-托利多(常州)称重设备系统有限公司售后服务部门接洽 |
| --- | --- |

    - 查找故障位置

动态轴重衡发生故障不能工作，首先要找出故障发生在系统哪个部位。最简便的方法是借助模拟定位器来查找。步骤如下：

将接线盒至仪表的信号电缆解脱，将模拟定位器的插座(九芯D型扁插座)插入仪表接口LOADCELL，接通电源，看仪表工作是否正常。如果仪表工作正常，说明故障在秤台，如仪表工作不正常，说明故障在仪表。

另外一个简便的方法就是利用仪表提供的自检功能来判断。

    - 仪表故障排除

仪表故障排除必须由专门检修人员进行。用户可以用更换PCB板的方法先恢复系统正常工作，损坏的PCB板送检修部门修理。本公司各地代理以及本公司技术服务部可为用户进行维修服务。

      - 仪表自检

仪表具有一定的自检功能。进入设定程序的自检组，可检查仪表的显示、存储器、键盘、串行接口、I/O接口及检查校正参数等。各种功能的详细操作见《称重显示仪技术手册》。

      - 仪表开机自检

当仪表开机时会对存储器进行检查，若有错，会显示出错信息。出错信息及其处理如下表所示：

| 出错信息 | 意义 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| EEROM自检出错 | EEROM校验和出错 | 1.进入设定程序，然后保存数据后退出 2.更换主板 |
| ROM自检出错 | 程序存储器校验和出错 | 1.断电后再上电 2.更换主板 |
| RAM出错 | 片内RAM出错 | 1.断电后再上电 2.更换主板 |
| XRAM自检出错 | 外部RAM出错 | 1.断电后再上电 2.更换主板 |

    - 秤台故障分析

      - 首先检查接线盒，有无水汽侵入，如有水汽，用酒精擦洗，然后用电吹风吹干，清洁内部。

      - 查找接线有无短路。在接线盒里，用万用表测量屏蔽线(shied)与其它各线和秤台的电阻，有无泄漏和短路。同时检查各导线与地线或信号电缆外层不锈钢屏蔽线有无泄漏和短路。如发现有短路现象，则需更换电缆，无故障则按以下步骤继续查找。

      - 查找传感器故障步骤如下：

- 逐个断开传感器，用万用表测量传感器芯线的正输出(+SIG) 和负输出(-SIG)之间电阻, 其阻值大约为1000Ω；用万用表测量正激励(+EXC)和负激励(-EXC)端间阻抗值，其阻值大约为1168Ω；查出损坏了的传感器。如果这步检查没有问题，则按下一步继续查找。

- 将砝码依次放在秤台各个截面上，如果发现那个截面的示值不正确，则将砝码放在这个截面的传感器角上，(压角)发现坏传感器，可按8.2更换传感器

- 或者脱开某传感器的＋SIG、-SIG端在不通电情况下测电阻值，应在1000Ω左右，在通电情况下，测两端的直流电压，设传感器容量为K，它实际受到的力为F,则电压值应为5X2F/K(mv)。

    - 收尾装置的故障分析

收尾装置为选配件，可以为车检器或光电开关。其原理为通过检测车辆的有无输出一触点信号或NPN信号给仪表作为系统收尾的依据。判断步骤如下：

*自检组*

1  扩展显示      	 5  显示自检

2  存储器测试    	 6  键盘测试

3  串行口测试    	 7  I/O测试

4  检查校正参数  	 8  打印设定参数

输入数字后按“确认”

*设定主菜单*

1 基本参数组	4 特殊功能组

2 应用组		5 自检组

3 接口组		6 退出组

按<数字>键后再按<确认>

*测试I/O*

IN1=0  IN4=0    OUT0=0   OUT4=0

IN2=0  IN5=0    OUT1=0   OUT5=0

IN3=0  IN6=0    OUT2=0   OUT6=0

IN4=0  IN7=0    OUT3=	0  OUT7=0

输入数字后按“确认”

*测试I/O*

1是

2否

按<数字>键后再按<确认>

收尾装置对应IN1,收尾装置为光电开关时，可用一物体遮挡光电开关，此时在测试界面应能看到IN1 端口状态的变化，若无变化，应查询光电开关系统故障。同理当为车检器时，用一铁性物体靠近车检器

此时在测试界面应能看到IN1 端口状态的变化。若无变化，应查询车检器系统故障。

    - 一般常见故障分析

故障现象	  排除方法

      - 显示重量不准确

- 连接件断裂，使秤体位移            	   更换连接件

- 传感器方向限位过大造成传感器与方向	   重新调整限位

限位顶住

- 秤体水平度不能满足要求				   用不锈钢垫板垫平传感器

- 秤体周围或秤台下有杂物卡住秤台		   清理秤台周围

- 接线盒器件老化或电位器松动			   更换接线盒或重新焊接电位器

- 传感器损坏			                   更换传感器

      - 仪表闪烁，显示不稳定

- 输出电缆与仪表连接处接触不良或虚焊	   重新焊接电缆线

- 传感器接头处受潮			           烘干

- 风力过大造成仪表显示不稳			   重新调整仪表的滤波参数

- 仪表无良好且单独的接地线			   设置单独的接地线

- 仪表使用的外部电源不稳定			   使用照明电源及配置稳压电源

- 传感器电缆线损伤造成绝缘强度降低	   更换传感器

- 接线盒内主板对外壳绝缘强度降低		   更换接线盒内主板

      - 仪表显示出现（正超载）或-（负超载）

- 仪表坏		                           更换仪表PCB主板

- 仪表激励基准电压坏		               更换仪表PCB主板

- 传感器零点输出过大		               更换传感器

- 因用户在秤台上电焊等造成传感器内	   更换传感器，不在秤台上或在周围焊接

- 应变计坏

- 传感器电缆线断或接线盒至仪表的输	   更换电缆线

出电缆

- 接线盒受潮		                       用吹风机吹干

      - 开机后无显示或自检后无显示

- 仪表保险丝坏						   更换保险丝

- 外部电源未进入仪表					   检查外部电源

- 仪表外部EX线短路	                   用万用表分段测量，确定短路位

- 置，采取相应措施

- 仪表PCB主板坏			               更换仪表PCB主板

      - 烧保险丝

- 传感器输入阻抗变小造成激励电压		   更换传感器

负载加重

- 仪表PCB主板坏			               更换仪表PCB主板

- 仪表上的电源滤波器坏			       更换电源滤波器

- 仪表上的电源变压器坏			       更换电源变压器

      - 仪表开机不显示正常的毛重零

- 传感器零点发生漂移（传感器的零漂）	    这是正常情况，在零漂不超过满量程的20％的

- 情况下可用仪表的零基准调整功能回归零位(详见仪表说明书或技术手册)

- 方向限位被卡住或秤台下有杂物	        重新调整方向限位或清理秤台四周

      - 衡器称量卸载后显示不回毛重零

- 在使用过程中连接件断裂			        更换连接件

- 方向限位失灵			                重新调整方向限位

- 传感器性能不好			                检测后更换传感器

- 仪表的零位跟踪设置太大			        重新调整仪表零跟踪功能

- 仪表去皮后没有清除皮重			        按"Clear"键清除皮重，回到毛重

  - 随机资料目录

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总图 | 1 |  |
| 2 | 基础图 | 1 |  |
| 3 | 动态轴重衡接线图 | 1 |  |
| 4 | 动态轴重衡使用说明 | 1 |  |
| 5 | 称重显示仪技术手册 | 1 |  |
| 6 | 电子衡器计算机称重数据管理系统说明书 | 1 | 选购件 |
| 7 | 打印机操作说明书 | 1 | 选购件 |
| 8 | 大屏幕显示器说明书 | 1 | 选购件 |
| 9 | 车辆检测传感器使用说明书 | 1 | 选购件 |
| 10 | 光电开关使用说明书 | 1 | 选购件 |
| 10 | 装箱清单 | 1份 |  |
| 11 | 合格证 | 1份 |  |

- 轴重衡系统接地装置说明

轴重衡系统的接地是非常重要的，既保护人身安全，又保证系统工作稳定可靠，良好的接地措施可以提高系统的抗干扰、防静电损坏能力。防止仪表由于干扰、静电影响和电源问题而烧毁，同时有效地防止雷电感应和雷击波冲击，保护仪表和传感器的安全。

  - 动静态轴重衡接地方式

    - 采用基础接地网作为系统接地。基础施工时必须保证以下几点：

- 基础混凝土内纵横钢筋网需对50％以上的交叉点用16＃铁丝捆扎起来，各地脚螺栓又与钢筋网牢固焊接，形成分布式接地网。在穿线管附近垂直打入四根角钢，埋入地下深度至少2米深，用圆钢（或铁条）将四根角钢牢固焊接在一起，同时保证角钢和基础分布式接地网牢固焊接在一起。接地电阻小于4Ω。

- 穿信号电缆的金属穿线管必须与基础接地网相连，采用焊接固定的方法，金属穿线管在磅房内充当接地桩，要求其接地电阻小于4Ω。

- 如果第一点做不到或是属于旧衡器基础改造，则必须在秤体附近设置一根接地桩，(接地电阻小于4Ω)。安装轴重衡时从秤体上接一根专用接地电缆到接地桩上。接地桩的做法见第4节。

    - 轴重衡各传感器附近的保护接地装置，同时保证各个单元秤体共接地。接地电缆一端用螺母固定在秤体上，另一端用螺栓、垫圈和螺母通过接地铜牌接在地脚螺栓上。见图1。

    - 磅房内轴重衡系统设备(仪表、打印机、计算机和外设)电源接到多功能插座。若选购稳压电源，稳压电源的输入电源线为3根线(L、N、G)，其输出(3根线L、N、G)接到多功能电源插座。

    - 磅房内的轴重衡系统设备的接地：

如果基础至磅房距离小于15米，穿线管在进磅房的一端固定接地夹，通过接地电缆与稳压电源的接地端子相连形成系统地，同时仪表也通过接地电缆连至穿线管的接地夹上。其余设备通过电源插座与该系统地相连。(参见"动态轴重衡接线图")

图1

如果基础至磅房距离大于15米，在磅房附近设置一接地桩，同时在接地桩上固定接地夹，各设备接地方法同上。(具体连接参见接线图）

    - 信号电缆的保护接地。信号电缆的外屏蔽一端与秤体上的接线盒螺柱连接，外屏蔽另一端与仪表外壳连接。

    - 磅房内所有设备外壳接地(人身保护)。如有磅房外的外设(不同电源系统)通过通讯电缆连接到磅房内的称重仪表、计算机上时，应在通讯口上配接串口隔离器。

- 接地线应采用铜线，电阻不大于1Ω。

- 在称重系统中, 电气部分的所有连接处表面严禁涂漆。

- 称重系统中的接地端处应有醒目的指示牌。

- 按《低压电器装置规程》要求进行电气施工。

- 各电器连接部分每年检测一次，接地电阻每年检测二次(一般为每年的换季时)。

- 施工完成，装秤前后以及长期停用后复用前应检查接地电阻是否小于4Ω。

- 使用过程中，应定期检查接地螺栓是否接触良好，不能有锈蚀、松动、断开。否则将直接影响接地，对系统使用，人身安全造成影响。

  - 防二次雷击装置的连接方式

    - 防二次雷击的轴重衡接地方式必须严格按照第1节所述的方式进行接地；

    - 另外，在磅房输入电源和多功能电源插座间接入电源浪涌保护器，防止多雷环境中电源引入浪涌电压的影响而损坏仪表、打印机。若选购稳压电源，则浪涌保护器接入稳压电源和磅房输入电源之间。

    - 对于高雷电区域而且地理环境处于沿海、远离建筑物的空地等场合，应增设避雷针或避雷网，避雷针或避雷网的设置请用户聘请专业工程技术人员进行服务。

  - 磅房供电方式

    - 电源电压应为交流220V ±10%，电源插座应按左N右L的方式接线。

- 电源插座示意图

    - 在同一低压电网中(指同一台电力变压器或同一台发电机直接供电的低压电网)必须遵守接地方式的一致性，即不允许部分设备采用保护接地，而另一部分设备采用保护接零。

    - 磅房供电电源在保护接零和保护接地线上不允许安装熔断器。

    - 接地电阻不大于4Ω。

  - 接地桩的设置

    - 接地桩的敷设。

- 垂直敷设时，垂直打入地下的深度不应小于2米，一般为2.5~3米。

- 水平敷设时，埋设深度不应小于0.7米。

    - 接地桩应镀锌或镀铜，但严禁涂漆。

    - 接地桩的种类和最小规格见下表

| 种类 | 规格 | 最小尺寸（毫米） | 一般采用尺寸（毫米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 圆钢 | 直径 | 8 |  |
| 角钢 | 厚度 | 4 | 30×30×4 |
| 钢管 | 壁厚 | 3.5 | 管径25-50 |
| 扁铁 | 截面 | 4.8（平方毫米） | 12×4 |
|  | 厚度 | 4 |  |

|  | 警 告 - 请专业人员调试, 检测和维修仪表. - 请保持仪表接地良好. - 请将整个系统接地良好. |
| --- | --- |

注 意 - 在进行仪表的电气连接时, 请预先将电源切断. 在给仪表上电前请等待30秒钟再给仪表接通电源 .

注 意 仪表为静电敏感设备, 在使用和维护中请注意采取防静电措施.

Mettler-Toledo , Inc. 2004 Mettler Toledo 版权所有。 未经许可不得翻印、 修改或引用。 METTLER TOLEDO 为 Mettler-Toledo, Inc 的注册商标

ZCU/SCU系列

动态轴重衡系统

产品说明书

METTLER TOLEDO

梅特勒-托利多(常州)称重设备系统有限公司

常锡路111号 				Zip:213001

Tel:0519-6642040			Fax:0519-6641991

P/N:176821

©2003 Mettler Toledo,Inc.

Printed in China

*176821*