第一章 简介

欢迎您使用本公司研制的BW/BWS/VW/CW系列电子仪表。

本产品是带有检重功能的通用计重仪表， 计量快速精准﹑性能稳定可靠。配备大型LCD显示， 带LED背光， 清晰易读; 按键灵活耐用。

本产品具有自动归零﹑超重报警﹑扣重﹑累加﹑键盘锁定﹑动物秤等诸多功能。

本系列产品有3大系列， 秤台尺寸从350mm x 450mm到600mm x 800mm﹑秤重范围从30kg 到1000kg等多种规格可选。不锈钢系列秤台尺寸有320mm x 360mm到400mm x 500mm。

第二章 规格

| 机型 | SBW | MBW | LBW | PBWS | SBWS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程 | 30kg 60kg 150kg | 60kg 150kg 300kg | 300kg 600kg 1000kg | 15kg 30kg 60kg | 30kg 60kg 150kg |
| 秤台尺寸 | 350mm x450mm | 420mm x520mm | 600mm x800mm | 320mm X360mm | 400mm X500mm |
| 外部分辨率 | 15,000 |  |  |  |  |
| 内部分辨率 | 1/600,000 |  |  |  |  |
| 稳定时间 | 1 秒 |  |  |  |  |
| 工作环境温度 | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F |  |  |  |  |
| 电源 | 外部适配器(交流, 9V 800mA,) 内部可充电电池(铅酸, 6V/4Ah) |  |  |  |  |
| 校正 | 外部自校 |  |  |  |  |
| 显示 | 52mm高, 51/2 LCD数字显示 (带EL背光) |  |  |  |  |
| 埠 | RS-232 通讯打印端口 |  |  |  |  |
| 传感器驱动电压 | 5V/150mA |  |  |  |  |
| 传感器数目 | 4 (350ohm) |  |  |  |  |

第三章 安装

## 3. 1 注意点

避免高温, 请勿放置于阳光直射处与通风口.

避免潮湿环境, 以免生锈.

避免直接接触水体. 请勿将秤体弄湿或放于水中.

请将仪表固定在牢固的水平平台上，以免影响其精度。

保持仪表清洁.

当秤不在使用时, 请勿堆栈物品于秤体.

请在使用前将电池充满电.

## 3. 2 BW仪表的安装

请先将BW仪表固定在其头颈上，卡牢不让其晃动。将传感器电缆从用于固定仪表的立杆中穿过，连接到仪表背部的接口上（位置见下一节），可将多余的线缆置于立杆中。然后将立杆固定在秤台上，用螺丝锁紧。再将头颈固定在立杆上，将固定螺丝锁紧即可。

调整秤台的四个脚座，使秤台达到水平，即将管座上的水平气泡中的气泡调整在其中央位置。

若使用适配器供电，请将适配器插头连接到仪表背部的接口，然后插到交流电源上即可对其供电。

3. 3 埠的连接

3.3.1 端口位置（背部）

模拟输出

传感器

RS-232串口

适配器

交流电源插头

连接头颈

3.3.2 传感器埠

传感器连接如下图所示( 5pin 航空插头)

EXC+

SEN+

SEN-

EXC-

SIG+

SIG-

SHIELD

5

5

3

2

4

4

1

LOAD CELL

3.3.3 RS-232串口

RS-232 (9pin D 型插头)

１

２

３

４

５

６

７

８

９

| ２ | RXD | 输入 | 接受数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| ３ | TXD | 输出 | 传输数据 |
| ５ | GND | ― | 信号地 |

3.3.4 模拟输出与检重输出

6 pin 航空插头

pin1~pin4: 检重输出

pin 1 HI

pin 2 LOW

pin 3 OK

pin 4 BEEP

pin5~pin6 模拟输出

pin 5 T+

pin 6 T-

0~10V 或4~20mA 可通过主板上的K3选择：

4~20mA：连接K3

0~10V ： 断开K3

检重输出应用范例 (此时需另加一块控制板)

BW仪表

输出控制板

三色

警示灯

J1

G  R  Y  C

交流电源

L

N

第四章 按键说明

ON/ OFF 或

电源开关键。

ZERO

归零键。 秤重结束后按下归零键，将显示: 0(ZERO)。

第二功能: 确定键 ， 在设定参数或其它功能时为确定键。

TARE

扣重键。 将当前秤重值设为皮重值。 秤量时将减去此皮重值显示结果。其结果为净重。

第二功能: 上翻键     ，在设定参数或其它功能时改变当前值。

在秤重模式下同时按下归零键 ZERO 与扣重/上翻键 TARE 将开启或关闭动物秤功能(当开启/关闭动物秤时可听到蜂鸣器发出两声叫声)。

## MR

累加显示键。 显示内存中的累加总重。

第二功能: 右移键     ，  在设定模式下， 此键用来右移设定数字 。

M+

累加键。 将当前的秤重值存储。

第二功能: 左移键     。在设定模式下， 此键用来左移设定数字 。

同时按下累加键 M+ 与累显键MR 清除内存。

PRINT

打印键。 按此键将结果送到通过RS-232接口连接的PC或打印机。

在自检时按此键进入设定模式。

G/N

毛/净重切换键。

第二功能:  退出键 (ESC) ，在参数模式下按此键退回到正常模式。

同时按下毛/净重切换键G/N 与打印键PRINT 进入检重设定模式。

第五章 显示

液晶LCD 将显示一个数值,在其右侧还有其单位.

附加有扣重﹑毛重﹑清零﹑电池电量不足等状态显示标识.

电池电量不足

净重模式

秤重单位

第六章 操作

## 6.1 基本操作

## 6.1.1 归零显示

在秤重等任何状态下可按归零/确认键ZERO 归零。当重量大于最大秤量的4%时，归零/确认键ZERO无效。 通常只在秤盘上无物品时归零。 当归零获得后指示屏将显示零(0)。

本秤具有自动归零功能。 在零点轻微漂动或秤台上有较轻物品时可自动归零。 然而，当秤盘上无物品时，仍显示有秤重值时，此时须手动

按下归零/确认键 ZERO 。

## 6.1.2 扣重

必要时需预先按下归零/确认键ZERO ，此时归零显示将亮起。

在秤盘上放置一个容器，此时会显示一个秤重值。

按下扣重/上翻键 TARE 将秤设为扣重状态。 此扣重值将被存入内存中，显示时将先减去其扣重值。 此时只显示零(0)。 净重指示(NET) 亮起。 当放上一物品时，只会显示其净重值。

如果此时再放另一种物品时，本秤可以进行多次扣重，当净重指示(NET)亮起后，本秤将再次秤量的值相加后作为扣重值。

当容器移走后，秤将显示负值。 如果秤处于扣重状态前搬移容器， 秤将显示容器值及正在被搬移的物品之和。 零(ZERO)指示将亮起，因为秤处于最后一次按归零/确认键ZERO状态。

按扣重/上翻键 TARE 解除扣重状态。

## 6.1.3 秤重

在秤重前需先清空秤盘。 放上待秤物后， 显示屏将显示其重量及当前使用的单位。

6.1.4 净/总重切换

此功能只在扣重功能使用时有效(或者预扣重, 净重指示NET亮起). 按下净/总重切换键N/G 将切换净重NET,总重指示GROSS. (处于净重模式下净重指示NET亮,处于总重模式下总重指示GROSS亮).

6.1.5 秤重单位切换

按下秤重单位切换键U 可以切换秤重单位. 只有当秤重单位使用时此键才有效.详见参数设定章节.

## 6.2 累加操作

6.2.1 使用累加功能注意点

每次使用累加功能前请保持秤台空载(归零指ZERO亮),稳定(稳定指示STABLE亮).  只有在秤量大于20 d(感量)时累加功能才可以使用.

6.2.2 累加

当秤量物品时,显示所秤量物品的重量.稳定后(STABLE 指示亮),按下累加键 M+ , 所显示的重量将被存入内存中.

此时,显示"ACC  01", 总数存入内存, 2s后返回使用状态. 如果安装有微型打印机,可将其打印出来.

移开物品,秤将返回零状态. 放上第二件物品, 按下累加键 M+ ,此时显示:

"ACC   02" 以及一个新的总重. 继续以上步骤,直到所有要秤量物品被累加.

本秤可以最多累加99次.

6.2.3 累显

察看内存中的总值: 在空载(零指示ZERO亮)时按下累加键M+, 显示:"ACC  n" (n为当前累加次数)以及总数. 2s后返回正常状态.

如果安装有微型打印机,当读取内存中的值时, 可打印出其累加值(总值).

6.2.4 清除内存值

如需清除内存中的值时,只要在显示存储总值的状态下按下总/净重切换键即可.

6.2.5 自动累加

在自检时按打印键PRINT进入设定模式， 再按扣重/上翻键直至显示 P 2COM 。按归零/确认键ZERO 进入， 再按扣重/上翻键TARE 选择  “mode”， 按归零/确认键 ZERO 确认， 显示屏将显示当前端口RS-232模式， 按扣重/上翻键TARE选择 Auto。 设定后， 自动指示AUTO将亮起。

将待秤物放上秤盘， 稳定后可听到蜂鸣器发出两次叫声， 这时可放上或移走待秤物， 稳定后蜂鸣器将再次发出叫声。 秤好后将所有待秤物从秤盘上移下。 最后一次累加重量值将被存储到内存。

6. 3 预设皮重

6.3.1 使用预设皮重功能

按下预设皮重键 PT , 显示: “PTL 0”, 再按下扣重/上翻键 TARE 来选择预设项(0~9, 共10项), 然后按下归零/确认键确认. 扣重值将被存入预设皮重项中作为当前重量. 秤进入净重秤量NET模式.

6.3.2 存储预设皮重值

要将扣重值存入预设皮重项中,需按下预设皮重键PT 3s. 将显示当前扣重值. 如需修改此值, 同时按下累加键M+与预设皮重键PT. 用扣重/上翻键TARE来改变数值, 按归零/确认键ZERO确认. 如需使用当前扣重值,只需按下归零/确认健ZERO即可. 此时显示“PTS 0”, 按扣重/上翻键TARE 选择预设扣重项(0~9, 共10个预设项), 在选择后,按下归零/确认键ZERO 确认.将预设扣重值存入内存中.

6. 4 检重

## 6.4.1 检重功能说明

检重功能是指当待秤物放上秤台后其重量符合或超过所设定值时会发出警报声。

鸣叫方式1:

当检测在限定范围时， 蜂鸣器发出报警音。

鸣叫方式2:

当检测超出限定范围时， 蜂鸣器发出报警音。

6.4.2 设定上下限值

同时按下毛/净重切换键 G/N 与打印键 PRINT ，将显示“set h”， 用扣重/上翻键 TARE 来选择设定上限“set h” 或设定下限  “SET L”，

按归零/确认键 ZERO 确认， 使用累加键 M+ 与累显键 MR 来移动可

改变数值的位置， 用扣重/上翻键 TARE 改变数值， 用打印/清除键PRINT 清除数值。 待输入数值后， 按归零/确认键ZERO 确认， 按毛/净重切换键G/N 退出。

6.4.3 设定检重方式

同时按下毛/净重切换键G/N 与打印键PRINT， 将显示“set h”， 用

扣重/上翻键 TARE 选择 beep，， 按归零/确认键 ZERO 进入， 按扣重/上翻键TARE 选择ok (鸣叫模式1)， ng (鸣叫模式2)， no (蜂鸣器关闭)， 按归零 ZERO 确认， 按毛/净重切换键G/N 退出。

6.4.4 注意点

检重功能只在秤重大于20d(感量) 时有效。

取消检重功能需按归零/确认键 ZERO 进入， 按打印键 PRINT 清除， 再按归零/确认键ZERO 确认即可。

6.5 动物秤

将待秤动物放上秤盘， 数秒后， 如果读数值变化范围较稳定后， 蜂

鸣器将发出提示声， 并且读数值将被锁定。

在读数被锁定后， 如果放上或移开大的秤重物， 显示的读数将被更新并重新锁定。

可以同时按下归零/确认键ZERO 与扣重/上翻键TARE 进入或退出动物秤模式。

6.6. 其它功能

6.6.1 键盘锁定

当使用键盘锁定功能时， 如果键盘超过10秒不使用时将被锁定。 进入锁定状态后， 按任何键都将显示“K-LCK”。

如果需退出锁定模式并回到工作模式， 需同时按下打印键PRINT ，累显键 MR ，归零键 ZERO 2秒，  显示屏显示“ULCK”后回到正常模式。

6.6.2 背光设定

按归零/确认键ZERO 3秒后， 显示屏将显示”setbl “， 按归零/确认键ZERO 进入背光设定模式 ， 按扣重/上翻键TARE 改变背光模式(BL ON: 背光一直亮， BL AU: 自动背光模式， 当有按键被按下或秤上有物品放上时亮， BLOFF: 背光一直关闭)， 按归零/确认键ZERO 确认， 按总净重切换键G/N 退出。

6.6.3 自动关机设定

长按归零/确认键ZERO 3秒后， 显示屏将显示”setbl “， 按下扣重/上翻键TARE ， 显示屏将显示“setoff”， 再按归零/确认键ZERO 进入自动关机设定模式，按扣重/上翻键TARE 选择自动关机时间(of ON:: 一直开机， of 5:待机 5分钟后自动关机， of 15:  待机15分钟后自动关机)， 按归零/确认键ZERO 确认， 按毛/净重切换键G/N 退出。

第七章 参数设定

本仪表有5个参数可由用户进行设定.

在开机自检时，按下PRINT 键进入参数设定模式。此时显示pn，需输入密码。

密码依次为M+, G/N, TARE 。

此时进入参数设定，此时显示第一个功能 " p0 chk ".

按下扣重/上翻键 TARE 循环选择其它功能.

再按归零/确认键ZERO 来设定所选的功能. 此时可能需要使用扣重/上翻键 TARE 来设定值或用累加/右移键 M+ 与累显/左移键 MR来移动所需设定数的位置,然后用扣重/上翻键 TARE 来增加数值. 按下归零/确认键 ZERO 确认. 用净/毛重切换键 G/N 退出.

例如,当显示 “p0 chk” 时按下归零/确认键 ZERO 开始. 此时显示 “Set Lo”,按扣重/上翻键TARE设定数值，此时可能需要使用扣重/上翻键 TARE 来设定值或用累加/右移键 M+ 与累显/左移键 MR来移动所需设定数的位置,. 按下归零/确认键 ZERO 确认. 用扣重/上翻键 TARE 来改变参数, 秤将显示下一个参数,按下归零/确认键 ZERO 确认. 用净/毛重切换键 G/N 退出.

功能菜单设定

| 功能 | 子功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 CHK | SET H | 设定上限, 按下 M+ MR 键来移动所需设定数的位置, 按下TARE 设定数值, 按下 PRINT 键清除数值, 按下 ZERO键确认. |
|  | SET LO | 设定下限, 按下 M+ MR 键来移动所需设定数的位置, 按下TARE 设定数值, 按下 PRINT 键清除数值, 按下 ZERO键确认. |
|  | BEEP | 设定蜂鸣器模式 no: 蜂鸣器关闭 OK: 在上下限之间工作(OK) ng: 在上下限之外工作(NG) |
| P1 REF | AZN 0 | 设定零点跟踪范围： 选项 : 0d, 0.5d, 1d, 2d, 4d |
|  | 0AUTO | 设定自动归零范围： 选项: 0%, 2%, 5%, 10%, 20%, 50%, 100% |
|  | 0RAGE | 设定手动归零范围： 选项: 0%, 2%, 4%, 10%, 20%, 50%, 100% |
|  | 0-TARE | 设定是否进行自动扣重操作 选项: ON/OFF |
|  | SPEED | 设定ADC 转换速率 7.5/15/30/60 次/秒 |
|  | ZERO | 设定零点数值, 在设定此值以后，当秤显示零点时，显示屏将显示–xxx.xxx |
| P2 COM | MODE | 设定RS-232通讯模式 选项: CONT(连续发送) ST1: 稳定后发送一次数据 STC: 稳定后连续发送数据 PR1: 打印模式，按下打印键发送一次数据 PR2: 按下M+ 键同时进行打印与累加操作 AUTO: 自动打印模式,当稳定并回到零点后同时进行打印与累加操作 ASK: 问答模式, 双向 命令 R: 读数据 命令T:扣重 命令Z: 归零 |
|  | BAUD | 用于选择波特率 选项: 600/1200/2400/4800/9600 |
|  | pr | 用于设定奇偶校验 选项: 7E1/7O1/8N1 |
| P3 CAL | DECI | 用于选择小数点位数 选项: 0, 0.0, 0.00, 0.000 |
|  | INC | 用于选择感量 选项 : 1, 2, 5, 10, 20, 50 |
|  | CAP | 显示 xxxxxx 用于设定量程 |
|  | CAL | 标定 |
|  | COUNT | 用于显示内码 xxxxxx |
| P4 OTH | ## LOCK | 开启 /关闭键盘锁 |
|  | ## ANM | ON (动物秤模式) OFF(正常秤重模式) |
| P5 unit | ## Kg/lb ## /lb-oz ## /tj/hj | 若使用所需单位时，需将其开启（on）。 其中台斤与港斤不能同时使用。 使用台斤时需将港斤关闭，使用港斤时需将台斤关闭。 |

第八章 电池的使用

秤重显示器由电池供电, 本秤电池可连续使用大约70小时.

当秤内电量不足时,电池电量不足标示亮时,请即插上电源对其充电. 若不充电而继续使用, 30分钟后为保护秤内电池将自动断电. 这时,请务必充电 ,否则将不能继续使用.

在对电池充电时,不需把秤开启.

电池充满电大约需15小时.

在显示器窗口的左侧,有一充电指示灯. 红灯时表示严重缺电, 充电时电源指示灯为橙色,当电源指示灯转为绿色时表示电已充满,

首次取得本产品时请先对电池充满电, 待电池充饱后方可开始使用.

若长期不使用本产品, 也请每隔三个月充电一次.

电池长期使用后若发现充不满电或即使充满电只能使用较短时间时, 请按电池规格更换新的电池.

第九章 标定

在开机自检时，按下PRINT 键进入参数设定模式。此时显示pn，需输入密码。

密码依次为M+, G/N, TARE 。

此时进入参数设定，此时显示第一个功能 " p0 chk ".

按下扣重/上翻键 TARE 直到显示: “P3 cal ”, 按归零/确认键 ZERO 后显示: “DECI”, 这时按扣重/上翻键 TARE直到显示: “ cal ”. 按归零/确认键 ZERO 进入. ，屏幕显示“UNLOAD”。

请清空秤台上的物品，待稳定指示亮后按ZERO键确定。

此时窗口显示上一次校正所用砝码值，您也可以修改校正砝码值（用M+ 键、MR键移位，用TARE键可改变数字，），按ZERO键确认砝码值，窗口显示“LOAD”时请在秤台上放上相应的砝码，待稳定指示亮后按下ZERO键，待本机自检时取下砝码，回到秤重状态。

标定完成后返回正常模式. 如果显示错误信息，请按上述方法重新标定或许可标定成功.

如仍有问题请联系经销商.

第十章 错误代码

| 错误代码 | 说明 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| - - - - - | 超载 | 请从秤仪表上移除货物. 如仍有问题请联系经销商或代理商. |
| Err 4 | 归零设定错误 | 自动归零打开或按下手动归零时,秤上货物超出可归零范围. 把秤上货物移开重试一次. 用扣重键设定显示值为归零值. 如仍有问题请联系经销商或代理商. |
| Err 6 | A/D转换超出范围 | A/D转换器的值超出了正常范围. 如果超载请从秤上移开货物, 确定货物接触到货叉, 也可能为传感器或电路板已损坏. 这样的话请联系经销商或代理商. |

附录1:  打印格式

格式 1

日期(DATE)： 2005/06/12

时间(TIME)： 12:12:30
序号(NO).           3

总重(G.W.)     20.50kg

净重(N.W.)    18.30kg

格式 2

日期(DATE)： 2005/06/12

时间(TIME)： 12:12:30
序号(NO).           3

净重(N.W.)     18.30kg

格式 3

序号(NO)           3

总重(G.W.)    20.50kg

净重(N.W.)   18.30kg

格式 4

序号(NO)          3

净重(N.W.)   18.30kg

格式 5

日期(DATE)： 2005/06/12

时间(TIME)： 12:12:30
序号(NO).           3

净重(N.W.)     18.30kg

总重(TOTAL)   60.40kg

累加格式

日期(DATE)： 2005/06/12

时间(TIME)： 12:12:30
序号(NO)           3

总重(TOTAL)  60.40kg

台衡惠而邦(TAIWAN SCALE)是一家拥有30多年丰富经验得全球电子衡器制造

商.  产品畅销中国﹑台湾以及海外40余国, 并为欧美知名品牌OEM/ODM代工. 在全

球衡器行业已占有一席之地.

本公司系列产品主要用于实验室﹑医药业﹑商业以及工业行业.

主要系列产品范围包括:

- 普通工业﹑商业应用计数秤

- 计重/检重秤

- 多功能电子仪表. 包括计数﹑百分比计重等

- 医用电子秤

- 零售计价秤

- 口袋秤

- 地磅/拖板车秤

- 卡车磅

- 拉压力计

- 电子吊秤

- 防水秤

- 秤重显示器

- 电子天平

- 自动秤重系统

- 衡器配件等

台衡惠而邦(TAIWAN SCALE)公司秉持“质量服务,永远领先”的信念. 坚持贯彻ISO9001:200质量体系要求,不断推出一系列高质量产品,提高生产效益,降低成本. 同时坚持始终如一的承诺,提供完善的售前与售后服务,为客户创造无限的价值与优势,是您值得信赖的事业伙伴.

欢迎浏览公司网站:   www.taiwanscale.com

| 台湾衡器工厂企业有限公司 台湾台北市和平西路 3段282号 电话:886-2-23068203 传真:886-2-23044354 e-mail: tscale@giga.net.tw | 惠而邦电子衡器(昆山)有限公司 中国江苏省昆山市 周市镇顺昶路99号 电话:86-512-57669080 传真:86-512-57669100 e-mail: sales@taiwanscale.com |
| --- | --- |

版权由惠而邦电子衡器有限公司拥有.未经公司允许不得随意以任何形式再版或转译.

惠而邦电子衡器有限公司有权对产品的技术,外形,规格,图案设计等进行变更,恕不另行通知.

本出版物中的咨询为最新的,完整的,准确的.但对阅读时产生的理解错误带来的影响,本公司概不负责.最新的产品可以到我们公司网站查阅,谢谢!