BW/BWS/CW/VW

电子仪表

保修单

| 型号 |  |  |  |  | 规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机号 |  |  |  |  | 购买日期 |  |  |  |
| 用 户 | 名称 |  |  |  |  | 联络人 |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 经 销 商 | 名称 |  |  |  |  | 联络人 |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 保 修 说 明 | 本产品自售出之日起，本公司提供一年的免费保修服务。但在下列情况下，本公司得酌收费用： - 本保修单未经原厂盖章； - 因人为因素造成之损坏； - 因天灾人祸造成之损坏； - 用户自行拆解或经非本公司授权之人员维修。 本保修单若有遗失恕不补发。 *电池为易耗品，不属保修范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原厂盖章 |  |  |  | 经销商盖章 |  |  |  |  |

敬告用户

为了帮助您正确使用本电子秤，请在操作前仔细阅读操作说明书，这将有助于您的操作及减少故障机会，并可延长产品寿命

一、严禁雨淋或以水冲洗

二、请在温度范围0-40℃；湿度范围0-80%的环境中使用

三、使用地点要求平稳、无剧烈振动或风吹的干扰

四、请勿在阳光直接照射处使用

五、取得本产品后请先充饱电，方可开始使用

六、若长期不使用本产品，也应每隔三个月充电一次，以保护

机内电池

七、电池不足时请即充电，严禁电池过放电，以保障电池寿命

八、使用前请先温机15分钟，以保证精确度

九、若需维修或保养服务，请通知本公司授权之经销商

电池的使用

- 秤重显示器由铅酸蓄电池供电, 本秤电池可连续使用大约70小时（无背光）。

- 当机内电量不足，缺电标记亮时，请即插上交流电源充电，若不充电而继续使用，本机将每隔5分钟显示一次“BAT LO”以示提醒，30分钟后为保护机内电池将自动断电，这时，请您务必充电，否则将不能继续使用。

- 充电时，显示窗左侧的电源指示灯为红色，当电源指示灯转为绿色时表示电已充满。电池充满电大约需12小时。

- 首次取得本产品时请先对电池充满电, 待电池充饱后方可开始使用。

- 若长期不使用本产品，请每隔三个月充电一次。

- 电池长期使用后若发现充不满电或即使充满电只能使用较短时间时，请按电池规格更换新的电池。

4.5.2 背光设定

在称重状态下，长按 归零键，屏幕将显示“ setbl ”，按 归零键 进入背光设定模式，按 扣重键 选择背光模式（BL ON ：常开；BL  AU : 自动，当按按键或称物品时会亮，在归零时不亮； BL OFF：关闭），按 归零键 确认，按2次 净/毛重键 退出。<出厂设置为 blAU >

4.5.3 自动关机设定

在称重状态下，长按 归零键，屏幕将显示“ setbl ”，按 扣重键 选择到 “ set of ”，按 归零键 进入自动关机设定模式，按 扣重键 选择自动关机时间（自动关机时间分别为： of 0 /3 /5 /15 /30 分钟），按 归零键 确认，按2次 净/毛重键 退出。<出厂设置为 OF 0 >

5. 校正

在开机自检时，按 打印键 ，屏幕显示“PN ”，依次按 累加键 、 净/毛重键 和 扣重/增加键 进入，屏幕显示 “p0 chk”。按 扣重键 选择到“P6 Xcl”, 按 归零键 进入，屏幕显示“UNLD”，请清空秤盘，待稳定标识“STABLE”亮后按 归零键 确定；屏幕显示“I00000”，用 累加键 与 累显键 移位，用 扣重键 选择校正砝码值，当选好后按 归零键 确定；屏幕显示“LOAD”，放上相对应的砝码；待稳定标识“STABLE”亮后按 归零键 确定，显示“PASS”；电子秤自检后回到称重状态。

-7-

目     录

1. 概述………………………………………………………………………1

主要功能与特点…………………………………………………………1

2. 安装………………………………………………………………………1

2.1注意点…………………………………………………………………1

2.2 接头的连接………………………………………………………2

2.2.1接头位置…………………………………………………………2

2.2.2传感器接头………………………………………………………2

2.2.3 RS-232串口……………………………………………………2

3. 按键说明…………………………………………………………………3

4. 操作………………………………………………………………………4

4.1 基本操作…………………………………………………………4

4.1.1 归零……………………………………………………………4

4.1.2 扣重……………………………………………………………4

4.1.3 称重……………………………………………………………4

4.1.4 净/毛重切换……………………………………………………4

4.1.5 单重切换………………………………………………………4

4.2 累加操作…………………………………………………………4

4.2.1 使用累加功能注意点…………………………………………4

4.2.2累加……………………………………………………………5

4.2.3累显……………………………………………………………5

4.2.4清除内存值…………………………………………………5

4.2.5自动累加………………………………………………………5

4.3 检重………………………………………………………………5

4.3.1 检重功能说明…………………………………………………5

4.3.2 设定上下限值…………………………………………………6

4.3.3 设定检重鸣叫方式……………………………………………6

4.3.4 关闭检重功能…………………………………………………6

4.4 动物秤……………………………………………………………6

4.5 附件功能…………………………………………………………6

4.5.1 键盘锁定…………………………………………………………6

4.5.2 背光设定…………………………………………………………7

4.5.3 自动关机设定……………………………………………………7

5. 校正………………………………………………………………………7

1. 概论

欢迎您使用本公司研制的BW/CW/VW系列电子仪表。本系列产品是带有检重功能的通用计重台秤，计量快速精准﹑性能稳定可靠。配备大型LCD显示，清晰易读；按键灵活耐用。交直流两用，使用方便。具有自动归零﹑超重报警﹑扣重﹑累加﹑键盘锁定﹑动物秤等诸多功能。

本系列产品有3大系列， 秤台尺寸(350 x 450mm、420 x 520mm和 600 x 800mm)和称重范围（从30kg 到600kg等）有多种规格可选。

主要功能与特点

- 大型LCD显示，带LED背光，清晰易读

- 交直流两用

- 具千克、磅、台斤、克、港斤、磅/盎司单位切换功能

- 上 / 下限设定警示功能

- 打印和累加功能

- 可选择背光常开、背光常闭或自动背光

2. 安装

2. 1 注意点

- 避免高温, 请勿放置于阳光直射处与通风口

- 避免潮湿环境, 以免生锈

- 避免直接接触水体. 请勿将秤体弄湿或放于水中

- 请将仪表和秤体在牢固的水平平台上，以免影响其精度

- 保持仪表清洁

- 当秤不在使用时, 请勿堆栈物品于秤体

- 请在使用前将电池充满电

-1-

*检重功能只在秤重大于20d（感量）时有效。

4.3.2 设定上下限值

在称重状态下，同时按 净/毛重键 与 打印键 ，显示“ set h ”（设定上限值），按 归零键 确认；显示上限值“I00000”(相对应的检重提示灯会亮)，用 累加键 与 累显键 移位，用 扣重键 选择数值，按 归零键 确定并显示“ set h ”；按 扣重键 选择到 “set L”（设定下限值），按 归零键 确认；显示下限值“I00000”(相对应的检重提示灯会亮)，用 累加键 与 累显键 移位，用 扣重键 选择数值，按 归零键 确定。按 净/毛重键 退出并回到称重状态。

*设定的下限值不能大于上限值

4.3.3 设定检重鸣叫方式

在称重状态下，同时按下 净/毛重键 与 打印键 ，显示“ set h ”， 按 扣重键 选择到 “BEEP ”，按 归零键 确认；显示“NO”，按 扣重键 选择（ok：鸣叫模式1，ng：鸣叫模式2， no：鸣叫关闭）， 按 归零键 确认。按 净/毛重键 退出并回到称重状态。

4.3.4 关闭检重功能

将上下限值设为零即可。（参照4.3.2）

4.4 动物秤

将待秤动物放上秤盘，待稳定后，读数值将被锁定；在读数被锁定后，如果增加或移开大的秤重物，显示的读数将被更新并重新锁定。

在称重状态下，同时按 归零键 与 扣重键 进入或退出动物秤模式。

4.5 附加功能

4.5.1 键盘锁定

当使用键盘锁定功能时，如果键盘超过10分钟不使用，将被自动锁定。进入锁定状态后，按任何键都将显示“ K-LOK ”。

如果需退出锁定模式，需同时长按下 打印键、累显键 和 归零键 约3秒，屏幕显示“ UNLOK ”后回到称重模式。

-6-

（稳定指示STABLE亮）。必须在秤量大于20 d（感量）时累加功能才可以使用。

4.2.2 累加

当称量物品时，显示屏显示称量物品的重量，待稳定后(STABLE 指示亮)，按 累加键，（显示的重量将被存入内存中）屏幕显示“ACC  1”,过 2秒后显示累加的总值，再过2秒后返回称重状态（如果安装有微型打印机，可将其数据打印出来）；移开物品，电子秤将返回到零点状态；此时放上下一个待称物品，按下累加键，屏幕显示“ACC   02”后并显示一个新的总值。继续以上步骤，直到所有要秤量物品被累加。

本秤可以最多累加99次。

4.2.3 累显

查看内存中的总值：按 累显键，显示“ACC X”（X为当前累加次数）以及累加总值。2秒后返回到正常状态。（如果安装有微型打印机，当读取内存中的值时，按 打印键 可打印出其累加总值）

4.2.4 清除内存值

在称重状态下，同时按 累加键 和 累显键，电子秤显示“ACC 0”后回到称重状态。

4.2.5 自动累加

将待秤物放上秤盘，稳定后电子秤会发出提示声，此时移开称重物，电子秤自动累加（显示“ACC 1”和累加总值）并将显示的重量值存入内存中。（如果安装有微型打印机，可将其数据打印出来）

*在自动累加状态下，显示屏上会提示 AUTO 。

4. 3 检重

4.3.1 检重功能说明

检重功能是指当待秤物放上秤台后其重量符合或超过所设定值时会发出警报声。

鸣叫方式1：当检测在限定范围时，蜂鸣器发出报警音。

鸣叫方式2：当检测超出限定范围时，蜂鸣器发出报警音。

-5-

2. 2 接头的连接

2.2.1 接头位置（背部）

模拟输出接头

传感器接头

RS-232串口接头

适配器插座

交流电源插座

头颈固定槽

2.2.2 传感器接头

传感器连接如下图所示( 5pin 航空插头)

EXC+

SEN+

SEN-

EXC-

SIG+

SIG-

SHIELD

5

LOAD CELL

5

3

2

4

4

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.2.3 RS-232串口接头

RS-232 (9 Pin D 型插头)

| RS232 | Pin 2 | RXD | 接收 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pin 3 | TXD | 发送 |  |
|  | Pin 4 | VCC | 5V | 主板工作电压 |
|  | Pin 5 | GND | 0V | 主板工作电压（地） |

-2-

3. 按键说明

ON/ OFF  /

电源开关键。

ZERO  /

归零键 功能一：称重结束后按下归零键，将显示： “0” (ZERO)。

功能二： 确定键， 在设定参数或其它功能时为确定键。

TARE  /

扣重键 功能一：将当前秤重值设为皮重值，称量时将减去此皮重值显示结果。其结果为净重。

功能二： 增加键，在设定参数或其它功能时改变当前值。

MR  /

累显键 功能一：显示内存中的累加总重。

功能二： 右移键，在设定模式下，此键用来右移设定数字 。

M+  /

累加键 功能一：将当前的称重值存储。

功能二： 左移键，在设定模式下，此键用来左移设定数字。

PRINT  /

打印键 功能一：按此键将结果送到通过RS-232接口连接的PC或打印机。

功能二：在自检时按此键进入设定模式。

功能三：在设定模式下，此键用来清除设定数字。

G/N  /

净/毛重键 功能一： 在净重模式下可切换净重和毛重显示。

功能二： 退出键，在参数模式下按此键退回到正常称重模式。

功能三：长按为单位切换键。

-3-

4. 操作

4.1 基本操作

4.1.1 归零

在称重状态下可按 归零键 归零。当重量大于预设的手动归零范围时，按 归零键 无效（通常只在秤盘上无物品时归零）。当归零获得后指示屏将显示零( 0 )。

本秤具有自动零点跟踪功能。在零点轻微漂动或秤台上有较轻物品时可自动归零。然而，当秤盘上无物品时，仍显示有称重值时，此时须手动按下 归零键 。

4.1.2 扣重

当显示屏上的 ZERO 亮起，在秤盘上放置一个容器，此时会显示一个称重值，按 扣重键 将秤设为扣重状态。此扣重值将被存入内存中，显示时将先减去其扣重值。此时只显示零( 0 )，净重指示 NET  亮起，当放上物品时，只会显示其净重值。当容器移走后，秤将显示负值，按 扣重键 解除扣重状态。（本秤可以进行多次扣重）

4.1.3 称重

在称重前需先清空秤盘。放上待秤物后，显示屏将显示其重量及当前使用的单位。

4.1.4 净/毛重切换

此功能只在扣重功能使用时有效。

在扣重状态下，按 净/毛重键 将切换净重和毛重。(处于净重模式下净重指示NET亮,处于毛重模式下毛重指示GROSS亮)。

4.1.5单位切换

在称重状态下，长按 净/毛重键，电子秤将自动切换单位。（只有当秤重单位使用时此键才有效）

4.2 累加操作

4.2.1 使用累加功能注意点

每次使用累加功能前请保持秤台是空载（归零指示ZERO亮）并稳定

-4-