上海亚津电子科技有限公司（出品）

福州科迪电子技术有限公司 (制造)

公司地址：上海闵行区七莘路1588号

总机电话：021-33886172  33886170

传真：021-61927269

电子计重天平(秤)

使

用

说

明

书

JZC-(B)TSC/(B)TSE-ch ,V5.0-2011

产　品　合　格　证

闽制00000001号

产 品 名 称：电子计重天平(秤)

产品型号规格：

□ JZC-(B)TSC-

□ JZC-(B)TSE-

编       号：

本产品经检验合格准予出厂

检验员：

日  期：

上海亚津电子科技有限公司（出品）

福州科迪电子技术有限公司 (制造)

公司地址：上海闵行区七莘路1588号

总机电话：021-33886172  33886170

传真：021-61927269

保修卡（副卡A）

说   明：

一、本副卡由保修单位于产品销售出后第一次维修时填写保存，按序号归档。

二、用户产品保修时须带保修卡，维修人员按保修卡序号索寻保修卡副卡，维修后须按规范详细记录、签名。

三、保修单位名称：

地址：

电话：

（须加盖保修单位公章或营业章）

福州科迪电子技术有限公司

地址：福州市浦上工业区仓山园        邮编：350008

电话：0591-83854419  83854416  88071202  88071203

传真：0591-83854415

保修卡

闽制00000001号

注意事项：

一、自购买产品之日起，在正常情况下发生故障，凭本保修卡由本公司指定该区域之维修中心负责保修一年。

二、有以下情形之一者，虽在保修期间，均须酌情收费。

1、未按操作说明书使用致产品损坏；

2、未经本公司或指定维修中心之维修人员修理，而擅自拆封修理致损坏；

3、未经本公司或指定维修中心许可，自行拆迁搬运已固定安装的产品致损坏；

4、受自然灾害之损坏（如火灾、地震……）

三、蓄电池不在保修范围内。

福州科迪电子技术有限公司

地址：福州市浦上工业区仓山园        邮编：350008

电话：0591-83854419  83854416  88071202  88071203

传真：0591-83854415

目       录

一、概述…………………………………………………（1）

二、主要技术参数………………………………………（1）

三、使用前准备事项……………………………………（2）

四、注意事项……………………………………………（2）

五、显示部分及按键说明………………………………（3）

六、操作说明……………………………………………（4）

七、故障与排除…………………………………………（8）

八、维护与保养…………………………………………（9）

九、装箱清单……………………………………………（10）

- 概述

科迪小计重电子秤JZC-TS系列, 用于单纯的读取重量值。此产品可广泛应用于商业、工矿企业、仓库码头等计量场合。具有体积小，维护简单特点。
*可调滤波稳定参数，称重反应速度可依使用环境不同作调整。
*具有单点外部校正及三点内部校正之功能，确保精准度。
*具有开机自动置零、零点追踪、全段去皮、预去皮之功能。
*内置免维护铅酸蓄电池及高效充电电路，交直流两用，携带方便。
*具有电池两级低电压判断 ，确保及时充电；具有双色之LED充电指示，可清楚了解充电状况。
*RS-232C接口，波特率和发送方式可选择功能（选购配备）
*具有设计良好之运送保护点功能。

- 主要技术参数

- 本产品符合JB/T 5374-91标准之要求。

- 传感器：电阻应变式秤重传感器

- JZC-(B)TSC:液晶 LCD显示,清晰易读，具自动背光功能。
JZC-(B)TSE: 6位高性能LED数码显示。

- 秤量：1.5kg ∽ 30kg； 分辨率：1/6000 ∽ 1/30000

- 键盘:      按键式键盘

    - 单位:      kg/g/lb/oz单位转换

    - 电源电压   交流：～220V（+10%～-15%）/50Hz、<10W

直流：6V/4Ah可充电蓄电池

1

不能正常工作或不开机。在不使用、不充电时应将电源开关关闭。

3.外壳清洗应用干、湿布擦拭，严禁用水冲。 机内不得注入水和杂物，以防电子元件损坏和触电。

4.若长期不用时须将机器擦拭干净，放入干燥剂用塑料袋包好，使用充电蓄电池时，应每隔三个月充电一次，以确保使用寿命

5.储存时不要存放在阳光直射或淋雨的地方，秤体上方不易堆放过重物品以防过重导致传感器损坏或减少其使用寿命。

- 装箱清单

成品1台、秤盘1个、适配器或电源线1只（根）、说明书1本。

10

| 显示异常 | 开机后蜂鸣器有正常提示音，但不显示 | 可能是LCD(或LED)的管脚不导通，也有可能是LCD(或LED)坏掉了。 |
| --- | --- | --- |
|  | 有显示但显示模糊或是短笔， | 可能是 LCD(或LED)的管脚出现短路。 |
| 秤重异常 | 显示固定一个数值但手压电子秤的秤盘数值也不会变化，这种称为无内码或死码，会造成不校正或不称重 | 这种情况请检查，称重传感器的焊线是否有掉。 |
|  | 如果出现不稳或内码太高或太低 | 一般是主板的电阻以及电容不良，或者是AD坏了，需要送到专业的电子秤维修店去处理。 |
|  | 如果出现.称量不准或显示不归零或显示的数字乱跳 | 一般是传感器损坏后现象。需要更换传感器 |
| 声音异常 | 开机后没有任何的声音 | 可能是蜂鸣器坏掉了。 |
|  | 开机后有声音，但出现声音很大或很小，或有沙哑等不良 | 这种基本上是电子秤的蜂鸣器本身不良所至。 |

  - 维护与保养

电子秤是由精密的感测组件和微电脑电路所组成，正确的使用及保养是维持电子秤准确的必须条件！

1.搬运时务必小心轻放，避免强烈震动，避免冲击或撞击。运输时请注意轻放、防潮、防湿、防堆压。

2.使用直流供电时，应注意适时对电池进行充电，以防电池电压过低

9

    - 环境温度:	0℃～＋40℃

    - 储运温度:-25℃～55℃

    - 相对湿度:≤85%RH

    - 预热时间:10～15分钟

三、使用前准备事项

- 请将电子秤置于稳固平坦之桌面或地面使用，勿置于震动不稳的桌面或台架上；调整电子秤的调整脚，使秤平稳且水平仪内气泡居圆圈中央

- 避免放置于温度变化过大或空气流动剧烈之场所，如日光直射或冷气出风口处

- 使用独立电源插座以免其它电器干扰

- 当电源开启时，请勿将物品置放在秤盘上，使用前先热机15分钟以上。

- 打开电源时，秤盘上请勿放置任何物品，等归零稳定后方可称重。

四、注意事项

- 严禁雨淋或用水冲洗，若不慎沾水则用干布擦拭干净，当机器功能不正常时要尽速送修

- 在秤盘上加重物时应避免撞击，严禁超载；严禁敲打撞击及重压。

- 勿让蟑螂或小生物侵入机内，以免造成损坏

- 定期校正，为保持磅秤的准确性，应至少一年校正一次（校正

2

方式可委托信誉良好的磅秤店、实验室或政府检定单位实施。若厂内使用，亦可购置一套适合本身且检验合格的标准砝码做定期校正）

五、显示部分及按键说明

按键功能说明

: 使空秤的重量归零。

: 扣除包装物重量。

: 选择使用单位。

指示符号

●         : 零点状态

●         : 净重状态

●         : 稳定状态

+ -

●         : 电池低压状态

●   kg   : 千克单位

●    g  : 克单位

●   lb  : 磅单位

●   oz  : 盎司单位

●   In charge : 充电指示

3

10、功能简易表

| 按键 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ON/OFF﹢ | 外校 |  |
| ON/OFF﹢ | 滤波选择 | nb0~nb3 |
|  | 零点跟踪选择 | 0.0d/0.5d/1.0d /1.5d/2.0d/3.0d |
|  | 显零范围选择 | zero-s/ zero-L |
|  | 分度值选择 | 0.1/0.2/0.5/ 1/2/5/10 etc. |
|  | 可使用单位选择 | Kg /g/lb/oz |
|  | 省电功能（限LED） | EC 0~EC3 |
| ON/OFF﹢ | 波特率选择 | bAud12/bAud 24/ bAud48/ bAud 96. |
|  | 发送方式选择 | ST/CO |
| 备注：以上按 改变参数，按 确认 |  |  |

七、故障与排除

| 分类 | 现象 | 可能原因 |
| --- | --- | --- |
| 开不了机 | 电子秤接电池可以开机，只接适配器不可以开机时 | 秤的电源异常 |
|  | 无任何显示和提示音 | 检查电池是否是没电了 |

8

举  例：（稳定状态下净重0.168g显示）

状态1 ,   状态2  ,	  数据	   单位

## ST，    NT，    + 0.168 		 g

3）从计算机上输入命令或预置扣重值/上限警示值/下限警示值

a.输入命令

“R”=读毛重值

“T”=相当于扣重功能

“N”=查看净重值

“Z”=相当于置零功能

b.预置扣重值/上限警示值/下限警示值(6位)

“S□□□□□□”=预置扣重值 (≤满量程)

“H□□□□□□”=预置上限警示值(>下限警示值)

“L□□□□□□”=预置下限警示值(≥0)

例如: “H009850”=预置上限警示值 98.50g

“S001700”=预置扣重值17.00g

9、充电说明

+ -

当电池电量不足即电池欠压符号“      ” 指示灯出现时关机，并充电12小时后再用。充电时，充电指示灯显示“ 黄色”，充满时显示“红色”，继续充电3－4小时，以确保电池电力充足。

7

六、操作说明

1. 开机

空秤时，将电源开关置于“ON”状态，秤自检回零进入称重状态。

2. 关机

将电源开关置于“OFF”状态关机。

3. 置零功能

在使用过程中，若秤盘上无任何物品，但重量有零点漂移的现象（即有重量显示）时，按      键可归零，零点标志“      ”

指示灯出现。

物品重量值在归零范围内，可任意归零。若重量值超过归零范围(±5%·FS)和在去皮状态下，按   键无效。

4. 去皮功能

在需要使用包装物称量物品的情况下，按照以下步骤操作: 将包装物置于秤盘上，按      键扣除包装物的重量。重量值显示为零，且去皮状态“      ” 指示灯出现。然后将要称量的物品放入包装物中，此时所显示的重量值就是物品的净重。取走包装物和物

品后，重量值将显示为负值。再按一次      键，可跳出去皮模式。

5. 单位选择键

按      键，选择所需要的计量单位，相应的指示符号出现。

6、多层参数设置

开机自检时按住      键至自检结束进入设置，以下按     	键改变参数，按      键确认。

4

1）滤波参数选择（有“∩b0 ”～“∩b3  ”可选）, 当电子秤用于不同的场合，需改变响应速度，可通过滤波参数来改变电子秤显示的稳定时间和稳定度。（参数“∩b0  ” ～“ ∩b3”，分别表示速度从慢—>快：“∩b0”是动物秤功能，亦最慢，“∩b3” 最快）。

2）零点跟踪范围选择，有以下6种可选择：0.0d、0.5d、1.0d、1.5d、 2.0d、3.0d。

3）显零范围选择，显示Zero-S（无效）或Zero-L（±3d范围之内显示为0）。

4）外部分度值选择，显示“div XXX”，其中XXX表示相应的分度值。

5) 可使用单位选择，相对应单位显示【ON】或【OFF】。按      键转换单位，按       键选择该单位是“ON”（打开）或“OFF”（关闭），按      键确认。

6) 省电方式选择，显示为【EC  x】(仅限于LED)

X=0 为省电模式关

X=1 为10秒后进入省电显示

X=2 为30秒后进入省电显示（默认）

X=3 为2分钟后进入省电显示

7. 电子秤的外部校正

由于使用地区等原因引起称重不准时，可用标准砝码对电子秤进行校正，按住      键开机至自检结束，此时显示“CAL”，按       键显示      键显示“0”，放上大于或等于满秤量的2/3砝码，用

5

键改变数值，按      键移位，输入砝码值（单位为g）。等待稳定后按      键，即显示校正后的数值.

8、串行通讯说明(可选配件功能)

1）串行通讯设置

开机自检时按住      键至自检结束，开始进入波特率参数选择，有：2400bps、4800bps、9600bps，屏幕分别显示为“bAud 24”、“bAud 48”、“bAud 96”。按      键选择相应的波特率，按      键确认。

接着进入数据发送方式设置，两种方式可选：St --- 称重稳定时发送一次；Co --- 连续发送。按      键选择方式，按      键确

认。

2) RS-232输出格式

Baud Rate	: 2400、4800、9600

Data Bit	: 8

Parity	：N(None)

Stop Bit	：1

Code	: ASCII

状态说明:            OL – 显示溢出

ST – 稳定状态             GS – 毛重模式

US – 不稳定状态           NT – 净重模式

6