上海亚津电子科技有限公司（出品）

福州科迪电子技术有限公司 (制造)

公司地址：上海闵行区七莘路1588号

总机电话：021-33886172  33886170

传真：021-61927269

防水电子计重秤

操

作

手

册

JZC-AWED-ch,V5.0-2011

目       录

一、概述…………………………………………………（1）

二、主要技术参数………………………………………（1）

三、使用前准备事项……………………………………（2）

四、注意事项……………………………………………（2）

五、显示部分及按键说明………………………………（3）

六、操作说明……………………………………………（4）

七、故障与排除…………………………………………（8）

八、维护与保养…………………………………………（9）

九、装箱清单……………………………………………（9）

- 概述

防水秤是在普通计重称的基础上多了防水的功能。防水秤的内部采用全密封结构，防止有腐蚀性液体、汽体等对传感器弹性体的腐蚀，大大提高传感器的寿命。防水秤多用于食品加工车间，化工业，水产市场等部门。主要有以下功能：

■去皮重功能,具有自动零点追踪

■简易外部校准功能

■LED具备省电显示功能

■单位可选择并有记忆功能

■滤波参数可调整功能，以适应不同场所计重的需要

■具有零位中心指示，去皮重指示,

■电池电力不足指示，充电状态指示

■具有超载指示功能（重量超过满秤量+9个分度值时，窗口显示“------”）

- 主要技术参数

- 本产品符合GB-T7722-2005标准之要求。

- IP56防水结构设计

- JZC-AWED： 新型触摸感应式按键设计，按键操作时只要用 手指对相应键进行轻触即可，无需重压按键。

JZC-BWED： 普通按键式按键。

- 传感器：电阻应变式秤重传感器

- 规格：1500g/0.2g，3kg/0.5g，6kg/1g，15kg/2g，30kg/5g

1

产　品　合　格　证

闽制00000001号

产 品 名 称：防水电子计重秤

产品型号规格：

□ JZC-AWED-

□ JZC-BWED

编       号：

本产品经检验合格准予出厂

检验员：

日  期：

上海亚津电子科技有限公司（出品）

福州科迪电子技术有限公司 (制造)

公司地址：上海闵行区七莘路1588号

总机电话：021-33886172  33886170

传真：021-61927269

保修卡（副卡A）

说   明：

一、本副卡由保修单位于产品销售出后第一次维修时填写保存，按序号归档。

二、用户产品保修时须带保修卡，维修人员按保修卡序号索寻保修卡副卡，维修后须按规范详细记录、签名。

三、保修单位名称：

地址：

电话：

（须加盖保修单位公章或营业章）

福州科迪电子技术有限公司

地址：福州市浦上工业区仓山园        邮编：350008

电话：0591-83854419  83854416  88071202  88071203

传真：0591-83854415

保修卡

闽制00000001号

注意事项：

一、自购买产品之日起，在正常情况下发生故障，凭本保修卡由本公司指定该区域之维修中心负责保修一年。

二、有以下情形之一者，虽在保修期间，均须酌情收费。

1、未按操作说明书使用致产品损坏；

2、未经本公司或指定维修中心之维修人员修理，而擅自拆封修理致损坏；

3、未经本公司或指定维修中心许可，自行拆迁搬运已固定安装的产品致损坏；

4、受自然灾害之损坏（如火灾、地震……）

三、蓄电池不在保修范围内。

福州科迪电子技术有限公司

地址：福州市浦上工业区仓山园        邮编：350008

电话：0591-83854419  83854416  88071202  88071203

传真：0591-83854415

- 维护与保养

电子秤是由精密的感测组件和微电脑电路所组成，正确的使用及保养是维持电子秤准确的必须条件！

- 搬运时务必小心轻放，避免强烈震动，避免冲击或撞击。运输时请注意轻放、防潮、防湿、防堆压。

- 使用直流供电时，应注意适时对电池进行充电，以防电池电压过低不能正常工作或不开机。在不使用、不充电时应将电源开关关闭。

- 外壳清洗应用干、湿布擦拭，严禁用水冲。 机内不得注入水和杂物，以防电子元件损坏和触电。

- 若长期不用时须将机器擦拭干净，放入干燥剂用塑料袋包好，使用充电蓄电池时，应每隔三个月充电一次，以确保使用寿命

- 储存时不要存放在阳光直射或淋雨的地方，秤体上方不应堆放过重物品以防过重导致传感器损坏或减少其使用寿命。

- 装箱清单

成品1台、秤盘1个、适配器或电源线1只（根）、说明书1本。

9

- 显示：  6位LED双面显示

8个状态指示

- 单位：g/kg/lb/oz

    - 电源电压   交流：～220V（+10%～-15%）/50Hz、

内置可充电电池；

    - 环境温度:	0℃～＋40℃

    - 储运温度:-25℃～55℃

    - 预热时间:10～20分钟.

三、使用前准备事项

请在使用产品前仔细阅读操作手册，以便您能更好地了解产品，方便您的使用。

- 请将电子秤置于稳固平坦之桌面或地面使用，勿置于震动不稳的桌面或台架上；调整电子秤的调整脚，使秤平稳且水平仪内气泡居圆圈中央

- 避免放置于温度变化过大或空气流动剧烈之场所，如日光直射或冷气出风口处

- 使用独立电源插座以免其它电器干扰

- 当电源开启时，请勿将物品置放在秤盘上，使用前先热机15分钟以上。

- 打开电源时，秤盘上请勿放置任何物品，等归零稳定后方可称重。

- 本产品仅适用于非贸易结算。

四、注意事项

- 在秤盘上加重物时应避免撞击，严禁超载；严禁敲打撞击及重压。

2

- 勿让蟑螂或小生物侵入机内，以免造成损坏

- 定期校正，为保持磅秤的准确性，应至少一年校正一次

五、显示部分及按键说明1. 符号

: 零点.

: 去皮

: 稳定

: 电池欠压

kg   : 千克

g    : 克 .

lb    : 磅.

oz   : 盎司

In  Charge : 充电

2. 触摸按键功能

: 开机/关机

:  回 零

: 去 皮 / 扣 重

: 称量单位转换

3

七、故障与排除

| 分类 | 现象 | 可能原因 |
| --- | --- | --- |
| 显示异常 | 开机后蜂鸣器有正常提示音，但不显示 | 可能是 LED的管脚不导通，也有可能是LED坏掉了。 |
|  | 有显示但显示模糊或是短笔， | 可能是LED的管脚出现短路。 |
| 秤重异常 | 显示固定一个数值但手压电子秤的秤盘数值也不会变化 | 这种情况请检查，称重传感器的焊线是否有掉。 |
|  | 如果出现不稳 | 一般是主板的电阻以及电容不良，或者是AD坏了，需要送到专业的电子秤维修店去处理。 |
|  | 如果出现.称量不准或显示不归零或显示的数字乱跳 | 一般是传感器损坏后现象。需要更换传感器 |
| 不能归零 | 开机后不归零 | 自动归零范围是否设置过小,秤盘上是否有物品 |
|  | 卸载后不归零 | 零位跟踪设置是否过小,秤盘是否碰触异物 |
| 声音异常 | 开机后没有任何的声音 | 可能是蜂鸣器坏掉了。 |
|  | 开机后一直鸣叫 | 是否经过标定，是否设定了数量警示，秤盘上物品是否超载了 |
|  | 开机后有声音，但出现声音很大或很小，或有沙哑等不良 | 这种基本上是电子秤的蜂鸣器本身不良所至。 |

8

7、可使用单位选择及低压闪烁显示

开机自检到显示“000000”时，顺序按

键后，再按      键,单位指示灯亮，显示【ON】或【OFF】。

按      键转换单位，按       键选择“ON”（打开）或“OFF”（关闭），按      键确认。

选择电池低电指示出来后，秤重是否要闪烁，提醒及时对电池充电。显示【LO ON 】(闪烁)及【LO OFF】（不闪烁）

按      键选择参数，按      键确认。

8、 信息提示的分类

（1） 电子秤在自检后出现“------”

秤在自检归零之前，判断当前的零点跟校正零点超过允许范围，显示“------”来提示，可取下秤盘上重物，重新开机或按置零键进

入正常称重。

(2) 电子秤在称重时出现“------”

提示所称的物体重量超过最大量程+9d。

(3)电池欠压指示      出现时表示电量不足

请及时关机充电。若仍使用，当检测到更低电压时，显示闪烁2分钟自动关机。电池电压过低时称量也不稳定。请充电12小时后再用，充电时充电指示灯将显示“黄色”，充满时显示“绿色”，此时再充3～4小时，以确保电池电力充足。

7

六、操作说明

1. 开关机

JZC-AWED:将秤盘上的物件移开。按住      键不放约2秒后开机，电子秤显示屏进入自检状态，依次显示9---0和所有指示灯，最后归零进入称重状态。在称重状态下，再次长按住      键约2秒后关机。

JZC-BWED: 将秤盘上的物件移开。按住      键开机，电子秤显示屏进入自检状态，依次显示9---0和所有指示灯，最后归零进入称重状态。在称重状态下，再次按住      键后关机。

2. 回零功能

回零是有其它因素引致显示屏在无重量时不是零位，按下

键。若当前重量值超过回零范围，按此键无效。

3. 去皮功能

将容器放置于秤盘上，待磅秤显示稳定后，按      键，使重量归零。净重指示     符号灯出现。取去容器，显示屏会出现负数重量；再按此键，即取消去皮模式。

4. 单位选择功能

用      键，选择所需的秤量单位。显示屏出现相应的指示符号。

4

5．外部校正

由于使用地点的改变原因，有时需要对秤进行重新校正，方法如下:

- 开机自检到显示“000000”时，顺序按

键后， 再按      键显示“CAL”进入外部校正功能（若上述4个按键顺序出错或超时操作，则回到正常称重状态）

② 按      键显示【0】,等待输入校正砝码，建议为满量程的2/3 值（单位：g），如3kg为满量程，输入显示“2000”。

③ 输入校正砝码，按      键改变数字，按      键移位。秤盘上放上标准砝码，等待稳定。

④ 按      键结束，显示当前秤盘上砝码值。若校正砝码与输入值误差超过10%，外校无效。

6、进入功能设置

开机自检到显示“000000”时，顺序按

键后，再按      键显示“nb  x”进入外部参数设置（若上述4个按键顺序出错或超时操作，则回到正常称重状态）（以下1-5设置按      键选择参数，按      键确认）：

（1）、滤波参数设置，显示为【nb  x】

X=0, 适用于快速显示场合

5

X=1, 适用于一般，无特殊要求场合（默认）

X=2，适用于要求高准确，周围环境不稳定场合

X=3，适用于称量动物的场合

（2）、置零键范围，显示为【KZ  x】

X=0,   2.7%

X=1,   5%（默认）

X=2,   10%

X=3,   20%

（3）、零点跟踪范围，显示为【Zt  x】

X值有0.0d，1.0d，1.5d（默认），2.0d，3.0d

（4）、零值显示范围，显示为【ZDIP  x】

X=0 为关

X=1 为±3d范围内显示为0（默认）

X=2 为±5d范围内显示为0

（5）、省电进入方式选择，显示为【EC  x】

X=0 为省电模式关

X=1 为10秒后进入省电显示

X=2 为30秒后进入省电显示（默认）

X=3 为2分钟后进入省电显示

（6）、显示方式设置，显示为【DIS  x】

X=0 为显示连续变化（默认）

X=1 为显示稳定后变化

（7）、显示【END】

按【     】键退出设置,按【     】键回到滤波参数设置

6