MC  浙制00000111号

CE

使用说明书

USER  MANUAL

拉力测试仪

浙江蓝箭称重技术有限公司

Zhejiang Lanjian Weighing Technology Co.,Ltd

目       录

一、概述·····························(2)

二、主要技术性能和指标···············(2)

三、按键功能说明·····················(3)

四、一般操作·························(3)

五、电池使用须知·····················(4)

六、使用注意事项·····················(4)

七、参数设置·························(4)

八、标定方法·························(5)

九、显示屏幕说明·····················（6）

十、附图·····························(6)

- 概述

CLY系列拉力测试仪采用了先进的电子电路和科学的软件技术。结合89系列单片微处理器、高精度△-∑ A/D转换技术，以及经专家特殊设计的多种补偿电路，快速稳定，具有较强的抗干扰能力。便携式的结构、测力和称重两用的功能，可广泛应用于各种力值测量、商贸结算、工矿企业及仓储码头等多种计量场合。

- 主要技术性能和指标

准确度等级               国家标准Ⅲ级（GB/T 11883-2002）

置零范围                 100%最大称量

最大安全载荷             150%最大称量

显示屏                   18 mm字高6位带背光宽视角LCD显示

使用温度范围             -20℃～45℃

环境湿度                 ≤90%RH

低电压指示               电量不足时低电压指示灯点亮

供电电源				       4节AA1.5V或4节AA1.2V可充电池

自动关机                 显示零点静置30分钟或电量严重不足时将自动关机

外  壳                   铝合金，防锈、抗静电、重量轻

按  键                   轻触式设计，延长按键寿命

具有开机、关机、分度值切换、单位选择（kg—N或kg—lb选其一)、声音开/关、峰值保持、自动背光、置零等功能。

| 型号规格 | 最大称量（kg） | 分度值 | 分度数 | 切换分度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCS-XZ-1 | 1000 | 0.5 | 2000 | 0.2 |
| OCS-XZ-2 | 2000 | 1.0 | 2000 | 0.5 |
| OCS-XZ-3 | 3000 | 1.0 | 3000 | 0.5 |
| OCS-XZ-5 | 5000 | 2.0 | 2500 | 1.0 |
| OCS-XZ-10 | 10000 | 5.0 | 2000 | 2.0 |

- 按键功能说明

1. ［ON/OFF/］键： 长按此键开机。在测力/称重界面按此键，显示“OFF”，再按此键，关闭电源。在显示“OFF”时按［Set/Peak/＜］键，退出。在设置状态按此键，进行个位加一操作。

2. ［Set/Peak/＜］键：在测力/称重界面按此键，进入峰值保持状态，屏幕上显示“peak”；再按此键，关闭“peak”；在设置状态按此键，进行左移操作，

3. ［Zero/Light/］键：在测力/称重界面按此键，进行置零操作；在手动背光状态并显示“OFF”时按此键，作为背光的开关。在设置状态按此键，作为输入或确认。

- 一般操作

1.开机

长按面板上的［ON/OFF/］键，电源开启，显示屏显示最大称量，然后进行自检，回零后即可进行测力/称重 （开机后，建议预热3～5分钟后再使用）。

2.置零

开机后一般显示为“0”kg或“0”N/kN，若非“0”显示时，请按面板上的［Zero/Light/］键置零。

3.称重/拉力测量

将待称物吊离地面，显示屏即显示出被称物的重量，待稳定指示灯“○”亮时，即可进行读数。若有钢丝绳等皮重物，则在称重前，将皮重挂在钩上，按［Zero/Light/］键，使之显示“0”kg,随后再吊被称物，此时显示值即为被称物的净重。在皮重物不改变的情况下，此后的各次称重值均为被称物的净重。直至需改变皮重物或关机。

4.关机

使用结束后应及时关闭电源。按面板上的［ON/OFF/］键,在显示“OFF”时再按此键，即可关闭电源，以防电池无效耗电。

- 电池使用须知

本产品使用4节AA碱性电池或镍氢电池，当电力不足时，显示屏会出现下列信号：

a.低电压指示符亮为电池电量不足信号，此时应及时更换电池或对可充电池进行充电。若继续使用，可大约使用1小时。

b.当低电压指示灯亮数小时后或电力基本用尽时，仪表会自动关机，为了避免由于电池的漏液而损坏仪表，应及时取出电池。

本机型如果使用2000mAH可充电池，充满电后，可连续使用60小时以上（背光关闭）；一般的碱性电池可连续使用30小时以上（背光关闭）。

- 使用注意事项

1.本机型使用4节AA碱性电池或镍氢电池。

2.拉力或吊搬的物品重量请勿超过额定最大称量。

3.请经常例行保养及检查以确保使用安全、基本检查项目如下：

a.螺丝是否松动

b.连接件及其它零件是否变形、磨损。

c.零件是否有裂痕或金属疲劳现象。

如有上述情形，请立即发回本公司检修或送经销商处理，更换新零件后再使用。

4.严禁直接碰撞显示窗口。

5.请不要在雨淋或污染严重的环境中使用。

- 参数设置

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在开机自检过程中按［Set/Peak/＜］键 | bEE 1 | 声音设置 0声音关，1声音开；按［Set/Peak/＜］键选择 |
| 2 | 按［Zero/Light/］键 | CHt 0 | kg—N或kg—lb设置 0—kg， 1—N或lb；按［Set/Peak/＜］键选择 |
| 3 | 按［Zero/Light/］键 | Aut 0 | 背光设置 0 手动，1 自动；按［Set/Peak/＜］键选择 |
| 4 | 按［Zero/Light/］键 | d 0 | 分度值设置 0 标准值，1 切换值；按［Set/Peak/＜］键选择 |
| 5 | 按［Zero/Light/］键 | YES 0 | 是否保存确认 0 不保存，1 保存；按［Set/Peak/＜］键选择 |
| 6 | 按［Zero/Light/］键 |  | 自动重新启动 |

- 标定方法

无标准砝码请勿自行标定，以免吊秤不准或不能正常使用。

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按住［Zero/Light/］键开机 | SPEn | 进入标定状态 使吊秤空载 |
| 2 | 按［Zero/Light/］］键 | SEt 00000 | 零点确认，待稳定后显示“00000” |
| 3 | 按［ON/OFF/］键个位数加1 按［Set/Peak/＜］键左移1位 | 3000.0 | 加载，越接近满量程越好，如3000kg |
| 4 | 按［Zero/Light/］键 | HOLd | 信号稳定后保存结果 |
| 5 |  | 3000.0 | 几秒钟后返回称重状态 |

- 显示屏幕说明

欠压，当电压低于一定值时，欠压指示灯点亮，用户应及时更换电池。

声音，此灯点亮表示吊秤处于声音开启状态。

○    稳定，当测力／称重处于稳定状态时，该灯点亮。

十、附图