目  录

概述	1

主要技术性能和指标	2

秤体按键功能说明	3

一般操作	3

充电须知及方法	4

使用注意事项	4

标定方法	5

二级菜单中的功能设置	5

附图	6

选购件	8

常见的错误信息及故障判断	9

## 概述

OCS-XZ系列直视式电子吊秤以可靠先进的硬件电路和科学的软件相结合。采用AT系列单片微处理器、高速高精度A/D转换技术，经专家设计摇晃补偿电路，快速精准稳定。具备极强的抗干扰能力，可广泛应用于商贸结算、工矿企业及仓储码头等多种计量场合。

## 主要技术性能和指标

产品执行标准             GB/T11883-2002

准确度等级               国家标准Ⅲ级

置零范围                 100%最大称量

读数稳定时间             ≤10秒

最大安全载荷             150%最大称量

显示屏（数码显示）       超高亮30mm字高5位红色LED数码显示

（液晶显示）       40mm字高，5位带背光的LCD液晶显示

旋转                     360度旋转式安全吊钩设计，使用方便

工作环境温度             -25℃——+55℃

环境温度（计量考核范围） -10℃——+40℃

环境湿度                 30%——90%RH

自动关机                 吊秤显示零点静置30分钟或电量严重不足时将自动关机

内部充电保护电路         增强电池效能，延长电池寿命

外壳铝合金制造           防锈、抗静电、重量轻

按键防碰撞设计           延长按键寿命

具有开/关，暂留，感量切换、归零等功能

| 型号规格 | 最大称量 | 出厂分度值 | 可选分度值 |
| --- | --- | --- | --- |
| OCS-XZ-06 | 600kg | 0.2kg | 0.1kg |
| OCS-XZ-1 | 1000kg | 0.5kg | 0.2 kg |
| OCS-XZ-2 | 2000kg | 1kg | 0.5 kg |
| OCS-XZ-3 | 3000kg | 1kg | 0.5 kg |
| OCS-XZ-5 | 5000kg | 2kg | 1 kg |
| OCS-XZ-10 | 10000kg | 5kg | 2 kg |
| OCS-XZ-15 | 15000kg | 10kg | 5 kg |
| OCS-XZ-20 | 20000kg | 10kg | 5 kg |
| OCS-XZ-30 | 30000kg | 20kg | 10 kg |

## 秤体按键功能说明

1.［暂留］键：按此键，可保留当前的重量数值，且显示屏下方暂留灯亮；显示值闪烁，再按此键，即取消暂留功能。

2.［感量切换］键：按此键，可在出厂分度值和精确度更好的可选分度值之间切换。

3.［置零］键：按此键，可使当前显示值归零。

## 一般操作

1.开机

开启吊秤面板上的电源开关至“开”位置，显示屏显示最大称量，约5秒钟后回零。至此，即可进行称重 （开机后，建议静置3-5分钟预热后再使用）。

2.置零

吊秤开机后一般显示为“0”kg，若非“0”kg显示时，请按面板或遥控器上的［归零］键。

3.称重计量

将待称物吊离地面，显示屏即显示出被称物的重量值，待显示值稳定时，即可进行读数。若有钢丝绳等皮重物，则在称重前，请将皮重物挂在钩上，按［归零］键，使之显示“0”kg,然后再吊被称物，此时显示值即为被称物的净重。在皮重物不改变的情况下，此后的各次称重值均为被称物的净重。直至需改变皮重物或关机。

4.关机

称重结束后应及时关闭秤体面板上的电源开关，以防电池无效耗电。

## 充电须知及方法

本产品使用免维护充电式蓄电池，当电力不足时，显示屏会出现下列信号：

a.低电压指示灯亮为电力不足信号，此时应先行充电，若继续使用，可大约使用10小时。

b.当电池电力基本用尽，此时显示屏关闭不显示，请立即关机充电。

c.充电后，若显示屏及指示灯均无法显示，表示充电困难或电池损坏，请送经销商进行维修。

为延长电池寿命，请使用48小时（或1周内）后充电一次。充电时须按充电器规格正确使用，以免损坏，另外，关闭吊秤电源可缩短充电时间，进行充电时，充电器上的充电指示灯会亮红灯，表示充电正常，待指示灯转为绿灯时，表示充电完成。

## 使用注意事项

1.本吊秤使用专用充电器。

2.吊搬的物品重量请勿超过额定最大称量。

3.请经常例行保养及检查以确保使用安全、基本检查项目如下：

a.紧固件是否松动。

b.吊钩、吊环及其它结构件是否变形、磨损。

c.零件是否有裂痕及金属疲劳现象。

d.开口销是否脱落。

如有上述情形，请立即送回本公司检修，更换新零件后再使用。

4.严禁直接碰撞显示窗口，特别是液晶显示的电子吊秤。

5.请尽量避免在大雨雪或污染严重的恶劣环境中使用。

6.长期不用请取出秤体内的铅蓄电池。

7.吊秤是精密的计量器具而非一般的吊具和锁具，因此不作计量时应该妥善存放于阴凉干燥处。

## 标定方法

无标准砝码和计量认证单位授权请勿自行标定，以免吊秤失准或不能正常使用。

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按住[归零]键开机 | 00000 | 输入密码*****，进入界面 |
| 2 | 按 [归零]键 | SPEn | 进入设定状态 且使吊秤空载 |
| 3 | 按[归零] | Set 00000 | 进入标定状态约5秒 显示“00000” |
| 4 | 按[暂留]改变数字 按[感量切换]移位 | 3000.0 | 加载，越接近满量程越好 例如3t吊秤用3000kg砝码标定 |
| 5 | 按[归零] | HOLd | 标定结束，存储结果 |

## 二级菜单中的功能设置

| 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 在开机自检“9~0”的过程中按[感量切换]键。 | bEE 1 | 声音有效设置 0——无效 1——有效 按[暂留]或[切换]改变状态 |
| 按[归零]键 | Hod 1 | 暂留功能设置 0——无效 1——有效 按[暂留]或[切换]改变状态 |
| 按[归零]键 | Stb 0 | 置零功能设置 0——不稳定时允许置零 1——不稳定时不允许置零 按[暂留]或[切换]改变状态 |
| 按[归零]键 | CHt 1 | 千克/磅单位设置 0——lb （磅） 1——kg （千克） 按[暂留]或[切换]改变状态 |
| 按[归零]键 | YES 0 | 是否要进行保存以上的各项设置 0——不保存 1——保存 按[暂留]或[切换]改变状态 |
| 按[归零]键 |  | 重新启动 |

## 附图

AAE（C）尺寸图

| 型号 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCS-XZ-06 | 260 | 195 | 50 | 40 | 620 | 73 | 200 |
| OCS-XZ-1 | 260 | 195 | 50 | 40 | 620 | 73 | 200 |
| OCS-XZ-2 | 260 | 195 | 60 | 50 | 650 | 73 | 200 |
| OCS-XZ-3 | 260 | 195 | 60 | 50 | 650 | 73 | 200 |
| OCS-XZ-5 | 260 | 195 | 60 | 42 | 730 | 80 | 210 |
| OCS-XZ-10 | 260 | 205 | 70 | 52 | 830 | 92 | 220 |
| OCS-XZ-15 | 260 | 215 | 80 | 60 | 960 | 135 | 230 |

AAE（C）-LUX尺寸图

| 吊秤型号 | E | F | G | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCS-XZ-1（06） | 628 | 76 | 47 | 167 |
| OCS-XZ-2 | 628 | 76 | 47 | 167 |
| OCS-XZ-3 | 628 | 76 | 47 | 167 |
| OCS-XZ-5 | 723 | 80 | 60 | 176 |
| OCS-XZ-10 | 837 | 90 | 70 | 191 |
| OCS-XZ-15 | 987 | 135 | 85 | 196 |

## 选购件

无线遥控器使用说明（仅适用于具有遥控功能的直视式电子吊秤）

按键【Zero】：功能为归零（当前显示值清零）

按键【Hold】：功能为暂留（保持当前的显示状态，暂留指示灯亮）

按键【+/BL】：功能为点亮背光（仅在LCD显示的吊秤上有效）

按键【SW】：功能为感量切换（显示分度值切换）

注：①我公司是根据客户要求装配选购件的，所以用户订货时必须申明是否需要配置

②使用时请拉出天线

③该遥控器试用9V/6F22叠层电池。

## 常见的错误信息及故障判断

Err0：输入的标定系数有效值不能小于4位数。

Err1：输入的标定系数不能大于65536。

Err2：修改标定系数时密码错误。

Err3：标定点输入的称重值太小，至少需要三位有效数值。

Err4：标定密码错误，标定必须输入正确的密码。

Err5：标定点有效内码太小，有效范围3000~65536

通过观察内码值判断吊秤故障点：

按住[暂留]键开机，显示屏显示“Ad”后，放开按键即显示内码，若无任何吊装物品状态，空秤内码应该稳定在6000-8000数值之间，若飘移超过10个数值或不在6000-8000数值范围内，则请立即送回本公司检修。

！注：产品不断将推陈出新，我公司保留变动产品任何部件的权力，恕不另行通知。